## 清单
序号 | 科室 | 项目名称 | 档次 | 数量 | 单价限价 | 总价限价
1 | 手术室 | 冰箱 | 国产 | 1 | 2000 | 2000
2 | 总务科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 3500 | 3500
3 | 急诊儿科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 2000 | 2000
4 | 康复医学科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 6500 | 6500
5 | 肿瘤科 | 小冰箱 | 国产 | 4 | 1500 | 6000
6 | 肿瘤科 | 冰箱 | 国产 | 3 | 5000 | 15000
7 | 院办 | 冰箱 | 国产 | 1 | 1200 | 1200
8 | 十九病区 | 小冰箱 | 国产 | 19 | 1000 | 19000
9 | 十九病区 | 大冰箱 | 国产 | 27 | 2000 | 54000
10 | 药剂科 | 冷链监控系统 | 国产 | 1 | 5000 | 5000
11 | 药剂科 | 小型制冰机 | 国产 | 2 | 2000 | 4000
12 | 药剂科 | 医用冰箱650L | 国产 | 9 | 10000 | 90000
13 | 麻醉科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 12000 | 12000
14 | 神经外科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 3000 | 3000
15 | 中心实验室 | 4℃冷藏展示柜 | 国产 | 6 | 10900 | 65400
16 | 中心实验室 | 负20℃低温冰箱 | 国产 | 6 | 8300 | 49800
17 | 妇产科 | 冰箱 | 国产 | 2 | 4000 | 8000
18 | 急诊儿科 | 冰箱 | 国产 | 1 | 6000 | 6000
19 | 皮肤科 | 冰箱 | 国产 | 2 | 5000 | 10000
20 | 妇产科 | 普通冰箱 | 国产 | 1 | 4000 | 4000
21 | 泌尿外科 | 小冰箱 | 国产 | 2 | 2000 | 4000
22 | 儿科新生儿 | （冰柜）双开门 | 国产 | 1 | 5000 | 5000
23 | 儿科新生儿 | （冰箱）双开门 | 国产 | 1 | 5000 | 5000
24 | 儿科 | 冰箱 | 国产 | 4 | 2500 | 10000

## 参数
序号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 需求 | 国产或进口
1 | 手术室 | 冰箱 | 1.容量160-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
2 | 总务科 | 冰箱 | 1.尺寸：≤1810x760x1950mm 3.不锈钢材质 4.自动回归磁吸门 5.可拆卸洗涤门封 6.独立的冷藏与冷冻室 7.六开门 | 国产
3 | 急诊儿科 | 冰箱 | 1.容量100-140L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
4 | 康复科 | 冰箱 | 1.容量160-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
5 | 肿瘤科 | 小冰箱 | 1.容量90-119L 2.只需冷藏功能 3.单门 | 国产
6 | 肿瘤科 | 冰箱 | 1.容量160-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
7 | 院办（宣传办） | 冰箱 | 1.容量100-140L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
8 | 十九病区 | 小冰箱 | 1.单门 2.容量40-50升 3.有冷藏和冷冻 4.能放入柜子尺寸（长×高×深）mm450*600*800。能正常使用。 | 国产
9 | 十九病区 | 大冰箱 | 1.容量160-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
10 | 药剂科 | 冷链监控系统 | 1.对冻库温度实行实时监测 2.出现温度超限时发送短信或微信报警 3.测试范围：0℃～30℃；精度≤±0.3℃，需提供第三方CNAS资质实验室出具的校准证书；探头防凝露 4.探头外壳防护，有效防凝露 5.4G的GPRS通信，数据直接发送到互联网。 6.兼容移动、联通SIM卡 7. 可以直观看到温度 8.本地具有声光报警，除温度超限报警、传感器故障报警外，可监测断电报警 | 国产
11 | 药剂科 | 小型制冰机 | 1.急速制冰，一键清洗,桶装水接入或自来水接入 2.于药品冷藏运输，从而保障药品运输符合规定条件，消除药品腐败变质隐患。 | 国产
12 | 药剂科 | 医用冰箱650L | 1.双开门。 2.冷藏储存条件(2-8℃)，尺寸要求：1170*580*1980mm，容量650L。 3.配备冷链监控、智能控温、全国质保，无结冰、漏水现象等。 | 国产
13 | 麻醉科 | 冰箱 | 1.容量160-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
14 | 神经外科 | 冰箱 | 1.双门冰箱，容量220-260L。 2.要求无霜功能 3.上中下门。1.三门：上、中、下。上层：保鲜0-4°，中层：4°不结冰，下层：冷冻-20°。 | 国产
15 | 中心实验室 | 4℃冷藏展示柜 | 1.有效容积305L-320L，立式。宽度小于等于60cm，高度大于等于195cm 2.箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃； 3.可显示湿度，35%-75%。报警方式：声光报警，可实现超温报警 4.采用风冷,专业风道，保证箱内温度稳定均匀 5.环保无氟制冷剂 6.采用名牌压缩机和冷凝风机。 7.透明玻璃门设计，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。 | 国产
16 | 中心实验室 | 负20℃低温冰箱 | 1.有效容积： 大于等于278升，立式 外形尺寸（mm）（宽*深*高）：736*660*1810 2.温度控制：微电脑控制，箱内温度-10～-30℃可调；LED温度数字显示，便于远距离观察；超温报警，断电记忆. 3.安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高低温报警、传感器故障报警. 4.外箱材料：采用冷轧钢板 5.*抽屉：6个。 | 国产
17 | 人类辅助生殖中心 | 冰箱 | 1.双门冰箱，容量300L-400L 2.独立的冷藏室与冷冻室，双开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
18 | 儿科 | 冰箱 | 1.容量100-140L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
19 | 皮肤科 | 冰箱 | 1.双门冰箱，容量300L-330L 2.独立的冷藏室与冷冻室，双开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
20 | 妇产科 | 普通冰箱 | 1.单门冰箱，容量160L-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
21 | 泌尿外科 | 小冰箱 | 1.容量90-119L 2.只需冷藏功能 3.单门 | 国产
22 | 儿科新生儿 | （冰箱）双开门 | 1.双门冰箱，容量300L-330L 2.独立的冷藏室与冷冻室，双开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
23 | 儿科新生儿 | 冰箱 | 1.单门冰箱，容量160L-220L 2.独立的冷藏室与冷冻室，单开门（根据药品或者其他物品存放条件的不同，分别存放，保障存放条件的通用性） | 国产
24 | 儿科 | （冰柜）双开门 | 双开门立式冷藏柜。420L左右。 | 国产