## Sheet2
耗材编码 | 材料名称 | 功能需求 | 规格参数 | 配套设备
202607070001 | 经导管主动脉瓣系统 | 用于经心脏团队评估认为有症状、重度主动脉瓣反流(大于等于3级)，不适合进行常规外科手术置换瓣膜、年龄≥70岁患者。 | 由主动脉瓣、输送器、装载器和导引鞘组成。主动脉瓣由镍钛合金支架、猪心包瓣叶、PET裙布、钼显影标记和缝合线组成。输送器由锥形头、过渡管、内管、旋转管、调弯管和手柄组成。导引鞘由导管鞘和扩张器组成。瓣膜采用化学液体灭菌，货架有效期1年。输送器、装载器和导引鞘采用环氧乙烷灭菌，货架有效期2年。 | /
202607070002 | 球囊扩张导管 | 1、肥厚型梗阻性心肌病化学消融；2、房颤Marshall静脉无水酒精消融 | OTW球囊大小2.0/1.5mm，球囊长度≤12mm，推送杆长度≥1500mm。 | /
202607070003 | 心内膜心肌活检钳 | 用途：心内膜心肌活检，适应症：心肌炎，心肌病，心脏移植等心肌疾病诊断 | 直径7F，长度50cm，不锈钢材质 | /
202607070004 | 一次性使用无菌治疗包（全飞秒） | 主要用于眼科角膜屈光矫正手术行全飞秒SMILE手术的必备耗材，该手术属于微创手术，在角膜上仅需2-4mm的小切口将全飞秒精密制作的透镜取出即可实现近视矫正。全飞秒SMILE手术适用于年龄18周岁以上、球镜-0.5D至-10D、柱镜0.25D至5D的近视患者。 | 1、采用环氧乙烷灭菌、为一次性使用耗材； 2、治疗包组成：由连接管、接触镜卡口、滤镜、与控制面板的真空连接、接触镜和SMILE术式专用密码组成； 3、储存温湿度：+10℃至+30℃，30%至70%； | 蔡司飞秒激光角膜屈光治疗机VisuMax
202607070005 | 一次性使用无菌治疗包（半飞秒） | 用于眼科角膜屈光矫正手术行半飞秒FLAP手术的必备耗材，通过飞秒激光角膜屈光治疗机制作半飞秒手术的角膜瓣时使用。 | 1、采用环氧乙烷灭菌、为一次性使用耗材； 2、治疗包组成：由连接管、接触镜卡口、滤镜、与控制面板的真空连接、接触镜和FLAP术式专用密码组成； 3、储存温湿度：+10℃至+30℃，30%至70%； | 蔡司飞秒激光角膜屈光治疗机VisuMax
202607070006 | 一次性治疗卡 | 用于术前全光塑的全眼检查，定制手术方案。 | / | 爱尔康准分子激光角膜屈光治疗机 WaveLightEX500
202607070007 | 能量测试片 | 准分子机器每次开机用，检测保证设备脉冲能量。 | / | 爱尔康准分子激光角膜屈光治疗机 WaveLightEX500
202607070008 | 眼追踪测试片 | 准分子机器每次开机用，检查和调整切切削中心匹配眼球追踪中心。 | / | 爱尔康准分子激光角膜屈光治疗机 WaveLightEX500
202607070009 | 扫描标靶试纸 | 检测扫描器移动是否正常，每月运行一次检测。 | / | 爱尔康准分子激光角膜屈光治疗机 WaveLightEX500
202607070010 | 中心孔后房屈光型人工晶状体 | 适合用于21~45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视。晶体材料具备良好的生物相容性和力学稳定性，能够适应眼内环境，长期植入后不易发生移位、钙化等问题。 | 尺寸大小至少包括：12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm； 材质结构：为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙脂、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成。 光学设计：单焦，球面； 灭菌要求：经蒸汽灭菌，一次性使用。 | /
202607070011 | 中心孔后房散光屈光型人工晶状体 | 适合用于21~45岁成年人有晶状体眼的治疗，矫正/降低成年人-0.50D到-18.00D范围内的近视及低于或等于+6.00D的散光。 | 尺寸大小：12.1mm、12.6mm、13.2mm、13.7mm；材质结构：产品为单件式后房人工晶状体，可折叠，襻形为扁平襻，光学区中心有直径为0.36mm的中心孔。由猪巩膜胶原蛋白、2-甲基丙烯酸羟乙脂、4-甲基丙烯酰氧基-2-羟基二苯甲酮制成。光学设计：单焦，球面；产品经蒸汽灭菌，一次性使用。 | /
202607070012 | 肠梗阻置入球囊扩张导管导丝套装（经肛型） | 经肛肠梗阻植入球囊扩张导管导丝套装主要为结直肠良性狭窄或恶性肿瘤所致梗阻；作为外科择期手术前过渡期缓解肠道梗阻，改善手术条件的应急治疗；作为其他原因导致肠道梗阻无积极治疗方法时的临时姑息治疗手段。 | 肠梗阻导管、弹簧导丝、扩张导管和双腔接头组成，其中肠梗阻导管由导管部和球囊组成，肠梗阻导管直径为22F。 | /
202607070013 | 外科手术皮肤记号笔 | 1.合规标识功能：严格符合国家卫健委手术部位标识管理规范，用于术前手术部位、手术切口、穿刺点、体表解剖定位标记，满足术前核查、手术安全核对标识使用要求。 2.医用安全无毒：笔芯油墨为医用无菌配方，无刺激、无致敏、无腐蚀，不含有害化学成分，适配人体各类肤质，术后易清洁、不残留色素，不影响手术创面及皮肤愈合。 3.书写显色清晰：墨迹显色醒目、线条均匀细腻，术中消毒擦拭不易晕染、不脱色、不扩散，标识留存时间满足术前准备至术中全程使用需求。 4.无菌独立包装：单支独立无菌包装，一次性使用，符合院感管控标准，杜绝交叉感染，适配手术室无菌操作流程。 5.笔头适配临床：配备精细尖头 / 斜头双笔头，可精准绘制切口线、定位点及范围标记，适合外科、骨科、妇科、整形等多科室手术部位精准标识。 6.耐碘伏酒精擦拭：耐受术前碘伏、酒精常规皮肤消毒擦拭，标记线条不易模糊脱落，保障手术部位标识精准可辨，落实手术安全核心制度。 7.便携易操作：笔身防滑易握持，书写流畅不卡顿，适配临床医护术前快速定位标识操作，适配全院常规手术及日间手术标识使用。 | 1.产品类型：医用一次性手术皮肤记号笔 2.材质：笔身医用环保塑料；油墨医用无菌水性墨水 3.笔头规格：双头设计（细尖头 0.5mm + 斜头 1.0mm） 4.墨水特性：无菌无毒、低敏无刺激，耐碘伏、酒精消毒擦拭，不晕色、不脱色，术后生理盐水 / 消毒液可轻松擦拭清除，无色素残留 5.灭菌方式：环氧乙烷灭菌，无菌独立单支包装 6.适用范围：符合国家卫健委手术部位标识规范，用于外科、骨科、妇科、泌尿外科、整形科等术前手术部位、切口、穿刺点、解剖定位体表标记 7.执行标准：符合医用皮肤记号笔相关医疗器械标准及手术安全部位标识管理要求 8.使用期限：无菌有效期≥3 年，一次性使用 | /
202607070014 | 自粘性软聚硅酮银离子泡沫敷料 | 1、用于吸收伤口渗液并传递至二级敷料，最长使用时间可达14天，提供说明书作为依据。 3、银离子抗感染，30分钟内起效，14天内持续释放。 4、自粘性软聚硅酮粘胶技术接触型抗菌敷料，可有效实现愿位修复，移除自粘性软聚硅酮泡沫敷料时，软聚硅酮接触层不粘连伤口床，可减少对创面及创周皮肤的损伤，并明显减轻换药前后患者疼痛。 | 一、尺寸至少包含：7.5cm*8.5cm，10cm*12.5cm，12.5cm*12.5cm （±0.5） 二、组成包括吸收垫、伤口接触层、离型膜： 1. 吸收垫的组成为：含银聚氨酯泡沫； 2. 伤口接触层的组成为： a) 带孔的丙烯酸粘合剂 b) 带孔的聚氨酯薄膜 c) 带孔的软聚硅酮层 3. 离型膜的组成为：聚乙烯薄膜 三、灭菌产品，灭菌方式为环氧乙烷灭菌 四、无背衬的泡沫银离子敷料 | /
202607070015 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 用于避孕和有助于防止性传播疾病。由天然胶乳橡胶制造。 | 无菌（有明确标识），光面型， | /
202607070016 | 持续葡萄糖监测系统 | 1.用于糖尿病成年患者(≥18岁)的组织间液萄糖水平的连续或定期监测。2.提供并存储实时葡萄糖值，供跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。如葡萄糖水平低于或高于预设值，发出提示。3.葡萄糖传感器仅供单个用户使用，不需要用户进行校准。 | 1、传感器技术：采用酶反应和电化学法反应原理 2、出值频率：3分钟，24小时记录480个血糖值 3、平均相对误差绝对值（MARD%）≤8.15% 4、单产品佩戴有效时长寿命≥7天。 5、持续葡萄糖监测系统监测范围：2.0-25.0mmol/L 6、低血糖检测成功率≥99.9% ☆7、一体式设计：传感器、发射器、助针器均为一次性使用。 8、配有云端APP应用软件和本地化部署血糖管理系统供医院选择。 9、配套的系统应用支持动态血糖统计分析，输出动态血糖患者的持续葡萄糖评估报告、AGP报告、指南版报告，具有国际糖尿病中心AGP图谱授权（提供官方页面证明）
202607070017 | 一次性使用阻抗电极 | 用于心血管疾病成年患者心功检测、2.高血压、冠心病、慢阻肺、糖尿病成年患者心功能管理； | 1、结构组成：由海绵基衬、电极扣、电极芯和导电胶组成。 2、交流阻抗≤3KΩ;直流失调电压≤100mV； 3、复合失调不稳定性和内部噪声≤150uV(峰-峰)； 4、除颤过载恢复:电极对的10Hz交流阻抗应≤3KΩ； 5、偏置电流耐受度:电极对两端的电压变化应≤100mV； | 无创血液动力学检测仪 设备型号：BioZ-Standard
202607070018 | 定制矫治器（基托矫治器-哈利式、基托矫治器-法兰克、基托矫治器-国产螺旋扩弓、基托矫治器-颌垫矫治器、基托矫治器-功能型、基托矫治器-双板型矫治器、基托矫治器-间隙型矫治器、平面导板、斜面导板、肌激动器、头帽-肌激动器、横腭杆、兰斯托、舌弓、牵引钩、铸造带环、舌簧） | 用于口腔正畸，适用于成人、青少年及儿童I类、II类、III类的牙性和骨性错合畸形。 | 根据患者口腔模型定制 | /
202607070019 | 鼻部冲洗器 | 1. 清除分泌物：利用负压吸出鼻腔深处黏稠脓涕，减少病原体蓄积。 2. 改善通气：快速缓解鼻塞，恢复鼻腔通畅，保障睡眠。 3. 辅助治疗：促进鼻窦引流，缩短鼻窦炎、感冒等病程，减少药物依赖。 | 儿童用单孔：进水口外径Ф7mm±0.5mm，，进水口内径Ф2.5mm±0.2mm，出水口内径Ф0.35mm±0.03mm，长度28mm±2mm，宽度13mm±1mm。 | /
202607070020 | 心肌肌钙蛋白 cTnI测定试剂盒（胶体金免疫层析法） | 用于定性检测人血清、血浆或全血中的心肌肌钙蛋白I，是心肌损伤的核心特异性标志物，敏感性达92%、特异性达99%。主要适应症： 急性心肌梗死（AMI）、不稳定型心绞痛、急性心肌炎、心力衰竭、心脏术后，采用免疫层析法，15分钟内出结果，适用于急诊快速分诊。 | 1人份/测试卡，10-20人份/盒。每盒含10-20人份检测卡和1份说明书、批号卡和样品缓冲液。每人份检测卡包括1份心肌肌钙蛋白I检测卡、1支滴管和1包干燥剂。 心肌肌钙蛋白I检测卡由样品垫、硝酸纤维素膜（T线包被鼠抗人cTnI单克隆抗体；C线包被兔抗鼠抗抗体）、金标垫（包被胶体金标记的鼠抗人cTnl单克隆抗体）、吸水纸、塑料载板组成。 | 乐普胶体金免疫层析分析仪 LEPU Quant 800
202607070021 | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG检测试剂盒 | 用于体外定量测定人体血清或血浆中抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG的含量 | 100测试/盒 | 设备名称：安图AutoLumo A2000 Plus全自动化学发光测定仪；厂家：郑州安图生物工程股份有限公司；型号：A2000 Plus；资产条码：7021001250
202607070022 | 抗环瓜氨酸肽抗体IgG校准品 | 用于检测系统开展人血清/血浆中抗环瓜氨酸肽抗体IgG定量检测时进行系统校准 | 0.6ml*2瓶/盒
202607070023 | 多项生化质控品II水平1、水平2 | 用于检测系统开展人血清/血浆中抗环瓜氨酸肽抗体IgG时进行室内质控 | 3.0mL×6瓶/盒
202607070024 | 胃泌素17检测试剂盒 | 用于体外定量检测人血清中胃泌素17的含量 | 100测试/盒 | 设备名称：安图AutoLumo A2000 Plus全自动化学发光测定仪；厂家：郑州安图生物工程股份有限公司；型号：A2000 Plus；资产条码：7021001250
202607070025 | 胃泌素17校准品 | 用于检测系统开展胃泌素17定量检测时进行系统校准 | 1.0mL×2瓶/盒
202607070026 | 胃功能标志物非定值质控品水平1、水平2 | 用于检测系统开展胃泌素17定量检测时进行室内质控 | 2.0mL×6 瓶/盒