| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科 | 脊髓神经电生理监测 | 国产 | 1、放大器32通道及以上。 2、放大器模块化，32通道放大器可以分开成2个16通道放大器，如果一个16导放大器出现故障另一个可以继续工作而不影响机器使用。 3、放大器包含64个电极孔及4个延长盒，配备6米以上连接的具有屏蔽抗扰的延长线，方便操作。 4、刺激器采用分离式设计，即单独的恒压电刺激器和单独的恒流电刺激器。 5、设备通过独立的恒压刺激器可以直接在术中有效做出运动诱发，可直接在术中做进行皮层脑电及功能区定位。 6、配置要求： （1）32通道放大器及连接线1套 （2）基座及电源适配器1套 （3）放大器延长头盒4个 （4）独立恒流电刺激器及连接线1套 （5）独立恒压电刺激器及连接线1套 （6）工作站1套 （7)仪器车1台 |
| 2 | 健康体检科 | 碳14呼气检测仪 | 国产 | 1.用于检测胃幽门螺杆菌; 2.自动给出HP感染阳性或者阴性的诊断结果； 3.仪器连续工作48h后，14C探测效率的相对变化误差应 ≤30%； 4.对14C标准源的探测效率应≥15%； 5.具备自动故障诊断、自动扣除本底计数功能； 6.配置要求：主机，报告打印机； |
|  | 健康体检科 | 碳13呼气检测仪 | 国产 | 1、样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告； 2、测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%； 3、设备可进行周校正、月质控，自动生成质控报告，提供第三方气体分析报告 4、测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰； 5、配套试剂含有酸化配方或者添加柠檬酸包，配置为水溶液服用。 6、配置要求：微型计算机、激光打印机、智能高清显示器、一维红光扫描器 |