参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	学科办
	恒温培养振荡器
	国产
	2
	35000
	70000
	设备功能需求：
1.主机为可组合式振荡培养箱。 
2、摇板可自由抽出；带防水装置，
★3、 PLC控制系统，控温精准，可随时添加任何程序。
4、三风道设计，确保箱体内无温度均匀度
5、防水设计，内部可以直接用水冲洗，水可自行导流出去
6、采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
★7、 开盖缓停和开盖即停功能
8、中空钢化玻璃门，在不开门情况下可多角度观察箱体内部情况；侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求
9、采用优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，低噪音
10、触摸屏可设定摇板正转和反转，风扇设定自动、常开、关闭等模式，自动模式下课有效防止样品挥发
11、触摸屏可以查看实验过程中温度和转速曲线图，可实现时间累计功能和定时功能。数据可储存至少一年
12、 振荡频率：10-350rpm 
13、温控范围：4-60℃
14、温度调节精度：±0.1℃
15、温度均匀度：±0.6℃
★16、容量（等于或多于）：250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×6个
17、箱体内部具有紫外线灭菌功能
设备配置：
恒温培养振荡器主机2台
安装场地（具体地点）：医学研究与转化中心



