| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲染料激光治疗仪更换配件服务 | 1 | 现有皮肤科一台脉冲染料激光治疗仪（品牌：Voeam perfecta（凯德朗），型号：9914-VT-0300，序号为：9914-0300-7316）。故障现象：设备开机，报错F15.1、F12.4，经检查：1、光路中多个保护镜有损伤，2、光能量过低。需要更换聚焦保护镜一组（手具聚焦镜、SMA聚焦镜1、SMA聚焦镜2），更换染料罐套件。要求更换配件完全匹配设备，更换后后设备功能全部恢复正常，现场调试保养校正设备设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：一、使用科室共同现场验收，二、10天内完成维修，三、同样故障质保期为6万光斑或六个月，以先到为准，四、要求配件为原装全新配件并提供合法来源证明（提供报关单）。 |  |