| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 全自动核酸提取工作站 | 国产 | 1、样本类型：可全自动提纯各种样本类型（包括：全血、血浆、体液、分泌物等）； 2、样本上机：支持原始管（可兼容各种规格的采血管，上样方式灵活，支持不同样品管和离心管，无需将样品转移至特定的上样规格；一个批次中可以装载不同类型的样品管、冻存管及加样杯）直接上机； 3、样本通量及完成时间：1-96个标本,≤60分钟（可完成96个样本的自动加样、核酸提纯和PCR反应体系构建）； 4、项目通量：支持多个项目（如NG、UU、CT、HSV2、MP、HCMV、HPV、手足口等）同时提取，支持一次提取，仪器自动分配核酸，匹配多个项目扩增； 5、移液通道：移液通道数不少于4个； 6、信息系统：可全程双向LIS系统连接； 7、生物安全： 内置紫外消毒装置 8、移液精度：15μl 以下：准确性：A≤1.5%，重复性CV≤3.0%；15μl ~50μl ：准确性：A≤1.0%，重复性CV≤1.2%；50μl以上：准确性：A≤1.0%，重复性CV≤1.0%； 9、可同时提取DNA和RNA； 10、兼容0.1ml/0.2ml八连管、96孔板； 11、需与我院目前使用的天隆提取试剂配套使用； |
| 2 | 检验科 | 实时荧光定量PCR仪 | 进口 | 1、灵敏度：可检测单拷贝基因； 2、动力学范围：可检测1-1010； 3、扩增速率：完成40个循环不超过40分钟（384孔板）； 4、通道：激发通道不低于5通道，检测通道不低于6通道； 5、重复性：CV<0.15%； 6、样本通量：一次性检测样本量不少于375个； 7、兼容性：能适用于多种检测模式(染料检测、杂交探针、简单探针等),适用于第三方提供的8联管、96孔板和384孔板； 8、光源：所有样品孔采用同一光源激发保证激发的一致性； 9、仪器一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分。 |