## Sheet2
调研14
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 骨科 | 电动手术台 | 进口 | 1、手术床具有平移功能，平移距离30cm以上； 2、手术床承重350KG以上； 3、配备碳纤维骨科牵引架使用
2 | 骨科 | C臂X光机 | 进口 | 主要用于骨科、关节、运动创伤、神外及外科，特别适合关节、脊柱微创等高精手术
3 | 耳鼻喉科 | 耳显微器械包 | 进口 | 1.精细，能准确提供病区区分和分离、方便操作； 2.配置清单详见附件1
4 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜手术器械包 | 进口 | 1.坚固耐用，精细，满足鼻科手术的要求，安全，精确地完成手术； 2.方便彻底清洗消毒； 3.配置清单详见附件2
5 | 麻醉科 | 视频气管插管电子镜 | 国产 | 1、成像清晰耐用； 2、配备图像处理器； 3、配软性、硬性工作管 4、视野大； 5、具备大工作管道，方便吸痰，灌洗及检查工作开展；
6 | 麻醉科 | 可视喉镜 | 国产 | 1.摄像头与镜片前端距离适中，无盲区 2.摄像头防水、防雾功能
7 | 麻醉科 | 麻醉机 | 国产 | 全能型麻醉机，需满足新生儿，小儿，儿童，成人，不同年龄层次不同手术种类的麻醉要求
8 | 肝胆外科 | 模块式腹部外科手术牵开器 | 国产 | 用于腹部外科手术，如肝脏、胰腺和肝移植等复杂手术中牵拉组织，暴露手术视野，安装简单、快捷，操作简单。
9 | 肿瘤科 | 膀胱容量仪 | 国产 | 1.可准确、快捷的测定患者每次定位前或放疗前的膀胱容量，确保患者每次治疗时的膀胱充盈程度与CT定位时完全一致； 2.可打印报告
10 | 泌尿外科 | 便携式膀胱容量测定仪 | 国产 | 1、辅助尿动力学检查； 2、辅助尿潴留患者的检查； 3、测定膀胱容量 4、可打印报告
11 | 泌尿外科 | 输尿管软镜 | 进口 | 1、视野范围≥80度，视野方向0度； 2、子弹头设计，利于尿道插入； 3、配置：纤维输尿管软镜、测漏器、消毒盒等
12 | 泌尿外科 | 可视穿刺经皮肾镜系统 | 进口 | 1.碎石清石安全、高效，达到创伤最小化。 2.适用于各种肾盂、憩室结石的治疗，以及小儿PCNL碎石术。 3.经皮肾镜（PCNL）及软镜术后残余结石的清除； 4.可进行肾囊肿穿刺、肾造瘘穿刺引导；以及精囊、阴囊检查与治疗。
13 | 泌尿外科 | 膀胱镜 | 国产 | 1.视向角：0°、30°、70°可选 2.工作长度：≤310mm 3.镜管直径：≥φ4.0mm 4.详细配置见附件3
14 | 肛肠科 | 心电监护仪 | 国产 | 用于观察病人病情变化以及危重病人的抢救，有血压、血氧饱和度、心率、呼吸的次数等等
| 骨科 | 心电监护仪 | 国产
| 康复科 | 心电监护仪 | 国产
| 老年病科 | 心电监护仪 | 国产
| 麻醉科 | 心电监护仪 | 国产
| 泌尿外科 | 心电监护仪 | 国产
| 神经内科 | 心电监护仪 | 国产
| 神经外科 | 心电监护仪 | 国产
| 心内科 | 心电监护仪 | 国产
| 老年科 | 有创监护仪 | 国产 | 配置C.O监测模块，双通道有创血压监测
| 麻醉科 | 转运监护仪 | 国产 | 1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。心电监护产生病人的心电活动的连续波形，准确评估病人当时的生理状态； 2、同时可以进行心率、呼吸、血氧饱和度等血流动力学监测，并有报警与回顾； 3、小巧便携，操作快捷 4、不间断的电源供给，多种供电方式，供电时间大于4小时。 5、抗撞击、设备坚固耐用，仪器表面耐腐，满足转运救治工作环境
| 重症医学科 | 转运监护仪 | 国产
15 | 风湿血液科 | 除颤仪 | 国产 | 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能
| 健康体检中心 | 除颤仪 | 国产
| 麻醉科 | 除颤仪 | 国产
| 心内科 | 除颤仪 | 国产
| 眼科 | 除颤仪 | 国产
| 急诊科 | 除颤仪 | 国产 | 自动体外除颤（AED）功能
16 | 重症医学科 | 便携式转运注射泵 | 国产 | 1.能精确控制泵药量及速度 2.多通道泵注口（≥2个） 3.储电时间长，电池经久耐用 4.多种输液模式，能适合各种品牌的注射器 5.体积小，便于携带
| 肿瘤科 | 静脉泵（单泵） | 国产 | 1.单通道（单泵），便携式，适用于床旁使用。 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。
| 中医肛肠科 | 推注泵（单泵） | 国产
| 心内科 | 输液泵 | 国产 | 1.便携式，适用于床旁控制病人的输液流速用； 2.适用普通输液器、精密输液器等各种类型输液器的配置； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。
| 肝胆外科 | 输液泵 | 国产
| 骨科 | 输液泵 | 国产
| 肿瘤科 | 输液泵 | 国产
| 神经外科 | 双道注射泵 | 国产 | 1.注射泵为双通道（双泵），便携式，适用于床旁使用； 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。
| 肝胆外科 | 双腔注射泵 | 国产
| 心内科 | 微量泵（2通道） | 国产
| 肿瘤科 | 静脉泵（双泵） | 国产
17 | 内分泌科 | 胰岛素泵 | 国产 | 1、便携式，方便那病人随身携带； 2、机器断电后，仍保留至少50次历史回顾记录，分别可回顾至少50次餐前大剂量、日总量、排气、基础率及报警记录；
18 | 肿瘤科 | 病床（医用） | 国产 | 具有起背功能，有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起，手动摇杆，摇杆可收起。
| 手术室 | 病人转运车 | 国产 | 护栏下降、翻转可两档固定，一档可与床面齐平，作为急救、转运临时穿刺平台使用，一档可与床面形成90°垂直收纳，方便病人上下。适合转运急诊和急救患者 有床栏，可升降，能放置输液架及转运氧气瓶 转运平车头可抬高，有双向刹车
| 重症医学科 | 转运平车 | 国产
| 门诊 | 国产平车 | 国产 | 转运病人用，带护栏有安全带
| 风湿血液科 | 不锈钢晨间护理车 | 国产 | 三层不锈钢材质，带防水污物袋
| 骨科 | 不锈钢治疗车 | 国产 | 1.不锈钢治疗车，要2个抽屉，分上下2层，侧面可以放锐器盒和医垃。有医垃桶和普通垃圾桶
| 手术室 | 治疗车 | 国产 | 1、治疗车由不锈钢加厚管材制作而成，分为上下两层，整车具有抗冲击、承载强、光亮如新等优质特点。 2. 板材厚实，台面承重大。 3.配置有两个抽屉，静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；拉取方便快捷 4.配置有两个360度旋转污物桶，方便收纳，不用时可摘离。 5.治疗车采用医用脚轮，静音，转动轻便。 治疗车主体配置1台，不锈钢垃圾桶2个，抽屉2个，转轮4个
| 急诊科 | 医生专用清创治疗车 | 国产 | 不锈钢，可移动和固定。能分区存放清创所需物资、清创产生的垃圾。能避免清创中的垃圾污染操作区，方便操作者丢弃医疗垃圾，符合院感要求。
| 中西医结合科 | 国产发药车 | 国产 | 药盒大于等于55个，每个药盒有早、中、晚、睡前四格，侧面有污物桶方便分类存放垃圾；
| 康复科 | 可折叠陪伴床 | 国产 | 可折叠式陪伴床，外观为皮质，折叠后为单人沙发，打开后为单人陪伴用床
| 麻醉科 | 麻醉推车 | 国产 | 上部有扶手，配置五层抽屉，第一二层小抽两中抽一深抽，抽屉内3*3分隔片，两侧：隐藏式伸缩副工作台、网篮、洗手液支架、档案盒、锐器盒等；
| 手术室 | 清创车 | 国产 | 1、手术清创车采用优质不锈钢材料，焊接而成，用料实在，外观平整，光滑美观。 2.漏斗形设计，方便操作，易于清洗。 3.不锈钢封闭式推拉设计，有效避免有菌污染，保持卫生干净。 4.进口超高级静音脚轮，双刹车，推送方便自如。 清创车主体1台、中控脚轮系统1个、转轮4个、推手1个、清创车车盖1个
| 骨科 | 医用推车 | 国产 | 1.不锈钢推车，要2个抽屉，分上下2层，侧面可以放锐器盒和医垃。有医垃桶和普通垃圾桶
| 普外科 | 医用推车 | 国产 | 1、规格尺寸：735×450×850±5mm 2、上下台面采用不锈钢材质。 3、静音脚轮带刹车。 4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 5、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。
| 介入室 | 移动式输液架 | 国产 | 不锈钢输液杆；带滑轮；高度可调节。
附件1
序号 | 产品描述 | 数量
1 | 双关节撑开器，工作长度 165mm 3X3齿 （尖齿） | 1
2 | 单关节撑开器，工作长度130mm 3X3齿（尖齿） | 1
3 | 显微耳剪，直头 工作长度80mm 剪口4mm | 1
4 | 锤骨剪，上开口 工作长度80mm | 1
5 | 左弯蹬骨肌剪，工作长度80mm 剪口1.5mm | 1
6 | 右弯蹬骨肌剪，工作长度80mm 剪口1.5mm | 1
7 | 钢丝抱钳，直头 工作长度80mm 钳口 1.5X3.5mm | 1
8 | 耳显微杯口钳（肉芽钳），直头 工作长度80mm 杯口1.5X0.8mm | 1
9 | 耳显微杯口钳（肉芽钳），上翘头 工作长度80mm 杯口1.5X0.8mm | 1
10 | 显微耳钳（麦粒钳），直头 工作长度80mm | 1
11 | 双头刮匙，成角 1.5 MM／1.8MM 工作长度170mm | 1
12 | 乳突刮匙，3.5X5.3mm 工作长度210mm | 1
13 | 镰状耳刀，成角 1.5X7mm（宽X长）工作长度 165mm | 1
14 | 圆形耳刀，45°成角 直径 2.5mm 工作长度 165mm | 1
15 | 圆形耳刀，45°成角 直径 1.8mm 工作长度 165mm | 1
16 | 显微耳钩，45°成角 头部直径 1.0mm 工作长度 165mm | 1
17 | 显微耳钩，45°成角 头部直径 0.6mm 工作长度 165mm | 1
18 | 显微耳钩，90°成角 头部直径 1.0mm 工作长度 165mm | 1
19 | 显微耳钩，90°成角 头部直径 0.6mm 工作长度 165mm | 1
20 | 蹬骨足板勾针，头部0.3mm 工作长度165mm | 1
21 | 多用手柄，黑色胶木，工作长度130mm （用于连接：显微骨凿及耳钩） | 1
22 | 显微骨凿，成角 1.5mm | 1
23 | 显微骨凿成角，1.0mm | 1
24 | 双弯剥离子，右弯 头部1mm 工作长度160mm | 1
25 | 双弯剥离子，左弯 头部1mm 工作长度160mm | 1
附件2
序号 | 产品描述 | 数量
1 | 大弯吸引管，直径3mm 工作长度150mm | 2
2 | 小弯吸引管，直径3mm 工作长度150mm | 2
3 | 带刻度吸引管，直直径3.3mm 工作长度10mm | 2
4 | 带吸引剥离子，扁口 工作长度200mm | 2
5 | 55 °额窦刮匙，工作长度190mm | 2
6 | 镰状勾突刀，锐口 工作长度190mm | 2
7 | 中鼻甲剪，直头 工作长度130mm | 2
8 | 360°可旋转咬骨钳，直径2mm 工作长度145mm | 2
9 | 360°环形切钳，头部直径3.5mm工作长度180mm | 2
10 | 0°鼻粘膜钳，开口直径4mm 工作长度110mm | 2
11 | 45°鼻粘膜钳，开口直径4mm 工作长度110mm | 2
12 | 90°鼻粘膜钳，开口直径4mm 工作长度110mm | 2
13 | 0°鼻切钳，开口直径3.5mm 工作长度110mm | 2
14 | 45°鼻切钳，开口直径3.5mm 工作长度110mm | 2
15 | 0°开筛钳，开口直径3X10 mm工作长度110mm | 2
16 | 360°可旋转窦内抓钳，前端弯曲120° 工作长度100mm | 2
17 | 360°可旋转反向切钳，直径2.5mm 工作长度100mm | 2
附件3
序号 | 名称 | 数量 | 单位
1 | 各型膀胱内窥镜 | 10 | 套
2 | 操作器 | 10 | 套
3 | 镜鞘 | 10 | 套
4 | 闭孔器 | 10 | 套
5 | 镜桥 | 10 | 套
6 | 清洗杆 | 10 | 套
7 | 进水接头 | 10 | 套
8 | 出水接头 | 10 | 套
9 | 导光束 | 10 | 套
10 | 软性钳 | 10 | 套
11 | 软性剪刀 | 10 | 套
12 | 密封帽 | 100 | 个