| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小儿科 | 生物反馈胃肠动力仪 | 国产 | 1、具备至少两种检测模式：胃电检测模式和肠电检测模式等，其中胃电检测分为餐前检测和餐后检测。 2、胃电图检测参数 2.1、模拟胃电输入波形参数范围：模拟胃电波形输入频率0.03Hz～0.1Hz；模拟胃电波形输入幅值：30uV～500uV。 2.2、检测结果输出参数及范围内允差： （1）胃电慢波百分比（ 2.4～3.7次/min），允许误差±5%； （2）胃电节律紊乱百分比（<2.4次/min或>3.7次/min），允许误差±5%； （3）波形主频率（CPM），允许误差±5%； （4）慢波频率不稳定系数（频率标准差和平均数之比），允许误差±5%； （5）波形平均频率(CPM)，允许误差±5%；波形平均幅值（uV），允许误差±10%； （6）餐后/餐前功率比，允许误差±5%。 3、肠电图检测参数 3.1、模拟肠电输入波形参数范围：模拟输入肠电波形频率0.03Hz～0.35Hz；模拟输入肠电波形幅值：30uV～500uV。 3.2、检测结果输出参数及范围内允差： （1）升结肠频率（CPM）、降结肠频率（CPM）、横结肠频率（CPM），允许误差±5%； （2）升结肠幅值（uV）、降结肠幅值（uV）、横结肠幅值（uV），允许误差±10%。 二、具备功能性胃肠病治疗系统 1、治疗波形频率: 0.05Hz～100Hz可设置，步进0.01Hz，允许误差±5%。 2、治疗波形设置，正弦波、方波、阶梯波、指数波、三角波、梯形波、锯齿波、尖峰波8种波形组合，每种波形一次可重复1-3次可选；治疗波形幅值设置: 0V～18V可设置，步进0.1V。输出误差±10%。 三、配置要求： 生物反馈胃肠动力仪 主机 1台 心电导联线（5针5导） 2根 心电导联线（6针5导） 1根 电极片 80片 |
| 2 | 小儿科 | 双目视力筛查仪 | 国产 | 1.可检测：近视、远视、散光、轴位、斜视、不等视、红光反射异常、瞳孔大小、瞳距，屈光参差，凝视不对等，瞳孔大小不等，等项目 2.适用人群：六个月以上人群 3.工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量 4.球镜度数测量范围：-8.00D ~ +8.00D a)分辨率：0.25D b)精确度： -4.00D 至 +4.00D，±0.50D； -8.00D 至<-4.00D, ±1.00D； >+4.00D 至8.00D, ±1.00D 柱镜度数测量范围：0.00D 至+3.00D（或-3.00D） a) 分辨率：0.25D b) 精确度： 0.00D 至1.50D, ±0.50D >1.50D 至3.00D, ±1.00D 轴位范围：1到180度 a) 分辨率：1° b) 精确度：±10° 5.支持热敏打印便条（结果数值，结果描述包含近视，远视，散光，屈光参差，瞳孔大小不等，斜视，凝视不对等以及结果描述等） |