| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核医学科 | 铅衣（马甲、围领） | 国产 | 1.适合核医学科常见锝、碘等放射性药物的β射线、γ射线的外照射防护，穿戴方便，表面易清洁； 2.铅当量：≥0.5mmPb； 3.分体式马甲、适合身高170-180cm； 4.围领通用型尺寸； 5.魔术贴设计，有口袋，可装笔及辐射检测仪。 |
|  | 介入诊疗中心 | 防护服（分体铅衣、铅围脖） | 国产 | 1、分体式铅衣裙、带袖； 2、铅衣正面双层防护，背面单层防护； 3、铅当量：正面不低于0.5mmPb，背面不低于0.25mmPb； 4、外层材料：抗腐蚀，污染物不易附着，易擦洗，抗拉伸； 5、围脖大领； 6、围脖铅当量：不低于0.5mmPb。 |
|  | 介入诊疗中心 | 铅屏风 | 国产 | 1.具有射线防护功能，可移动、可折叠、落地式； 2.不锈钢两联铅屏风； 3.1900*（500+500）*3mmPb（铅玻璃窗5004*500）。 |
|  | 介入诊疗中心 | 铅眼镜 | 国产 | 1.用于进行放射诊断时对人体眼部的防护； 2.标准侧防型，带侧方防护； 3.铅当量：正面0.5mmPb/侧面0.5mmPb； |
|  | 介入诊疗中心 | 铅衣架 | 国产 | 1.主要用于悬挂晾晒铅衣、铅裙等； 2.医用级不锈钢材质，可悬挂5套及以上铅衣裙，带挂钩、带滑轮、可移动、带托盘、可放置铅围脖、铅帽等，整个铅衣架长宽高约为：70cm*80cm*140cm； |
|  | 手术室 | 三联移动防护屏风 | 国产 | 1.主要用于术中C臂放射拍片，安全有效防护，避免术中辐射医务人员，造成人员伤害； 2.规格H1850MM*W500+900+500MM 连屏三联，无需任何耗材； 3.铅当量≥3mmPb； 4.可移动、可折叠、落地式；脚轮轻便。 |
| 2 | 心血管内科 | 动态血压记录盒 | 国产 | - 主要用于临床病人24小时动态血压检查以及评估病人高血压状态及临床高血压用药指导； 2.记录盒测量速度快速准确，单次测量时间不超过30秒，病人佩戴舒适度高； 3.血压记录同时记录脉搏波，可监测血压测量状态； 4.袖带：扇形袖带，佩戴不易脱落；带有袖带保护套，方便拆卸清洗； 5.具备补测功能：测量失败自动补测，夜间补测功能可关闭； 6.普通干电池供电，能耗低； 7.每台动态血压记录盒配备两副袖带及两个背包。 |
| 3 | 神经外科 | 头部立体定向手术计划软件 | 国产 | 1.可自动计算三维坐标； 2.具备术前模拟穿刺路径，精准标定弓形架、拖板角度功能； 3.具备CT/MRI图像融合功能模块； 4.具备脑图谱功能模块； 5.能与采购人现有立体定向仪（深圳安科 ASA-602S）配套使用。 |