| 项目序号 | 申购科室 |  | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 康复医学科 | 低频体外膈肌起搏器 | 国产 | 1．用于改善脑卒中、肺炎患者的呼吸和排痰能力,辅助脱机、脱氧和拔管等； 2.脉冲频率；可调单频，30Hz-50Hz，可调，步进5分钟， 默认标准状态 40Hz; 3．脉冲宽度：200us; 4．起搏次数：5-15次／分钟，可选择，默认标准状态9次／ 分钟； 5.刺激强度（输出脉冲幅度）;0~30单位，可调节； 6.治疗时间（指每一次治疗持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能； 7、内置电池，在不接电源的情况下可使用≥4小时 |
| 2 |  | 耳鼻喉科 | 微波治疗机 | 国产 | 主要用于耳部、咽部、鼻部治疗 1、治疗模式≧2种，包含理疗和治疗； 2、治疗控制方式∶脚踏控制微波输出及停止 3、 理疗模式≧2种，包含脉冲模式，连续模式； 4、微波无用辐射∶<10mw/cm²，外壳泄漏∶<10mw/cm² 5、微波作用深度∶3-5cm |
| 3 |  | 妇产科 | 近红外光介导妇科微生态无创治疗仪 | 国产 | 1.光输出波长540nm-1300nm,中心波长：630nm±5%；光辐射输出功率：0-150W，0~50级连续可调，功率增量为1级，误差≤±15％； 2.能提供最大范围的光动力照射能力，确保满足不同条件下的治疗需求。 3.推车式，移动方便，360度悬挂支架，操作简易。 4.电源要求：~220V±22V；50Hz±1Hz；输入功率：≤240VA±15%。 5.配置要求：红外光治疗仪、固定治疗辐射器、手持式治疗辐射器等 |
| 4 |  | 肝胆外科 | 微波消融治疗仪 | 国产 | 适用于治疗肝肿瘤 1、微波发射源：至少两种频率可自由选择组合。 2、测温系统：不少于两种测温功能，包括消融针与正常组织接触面温度的实时监测以及旁开测温系统，并且温度实时监测，数据可显示在仪器上。 3、旁开测温系统：测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，可支持三路测温。用于监测消融范围，保护邻近肿瘤的血管、神经、脏器等，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。 4、超温保护系统：不少于两种超温保护措施，当温度超声设定值时，设备自动停止输出，保证治疗的安全。 5、消融针杆温超温保护：温控范围10—45℃，温控误差<3%，当消融针与正常组织接触面温度超过45℃时，仪器自动停止微波输出，以保护皮肤、正常组织。 6、安全检测系统：仪器自带对消融针发射状态的测试系统，穿刺操作前进行测试，提高安全性。 |
| 5 |  | 皮肤科门诊 | 高频皮肤治疗仪（黄金微针） | 进口 | 1、功率1-65w可调，不同部位治疗手具功率可有差异 2、能量穿透深度眼周≥1.5mm；面部≥4mm；身体部位≥11mm 3、具有侵入式微针射频功能 4、具有多源相控射频技术 5、脉宽50-200ms可调 6、配置要求： 1.眼周射频手具 1把 2.面部射频手具 1把 3.身体射频手具 1把 4.微针射频手具 1把 5.脚踏开关 1个 6.加水工具 1套 |
| 6 |  | 介入中心 | 医用升温仪 | 国产 | 1.仪器采用充气式暖风方式进行加温。 2.控温范围：32-45℃中可选，调节幅度精确到0.1度。 3.风速风量可选档位＞4个档位。 4.接触病人皮肤的保温毯应出厂灭菌处理。 5.外观尺寸：30cm*25cm*25cm±4cm 6.配置要求： 主机1台 送风管 1根 电源线1条 体表加温毯1条 |
|  |  | 重症医学科 | 充气升温装置 | 国产 | 1、有报警功能 2、可调节风量 3、噪音应≤55dB(A) 4、单独加温可在不同温度之间进行切换，可储电 |