| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急库房 | 除颤仪 | 国产 | 1.便携性，手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2.整机带电极板，充满电支持≥200次200J除颤 3.手动除颤具备同步和非同步两种方式，能量20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 4.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作； 5.具备成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片； 6.具备50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电； |
| 2 | 应急库房 | 便携式转运呼吸机 | 国产 | 1、适用病人类型：成人、儿童、婴幼儿； 2、通气方式：容量控制、压力控制（同步间歇指令通气模式）； 3、内置电池：≥4 小时供电； 4、具备窒息后备通气功能 ； 5、具备手动通气和吸气保持功能 ； 6、具备窒息后备通气功能 7、基本模式：A/C、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual 8、高级模式：A/C-P、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP 9、潮气量： 0～2000ml 10、压力上限：20～80cmH2O，压力下限：0～20cmH2O； 11、氧浓度：范围为 40%～100%，连续可调 |
| 3 | 应急库房 | 心电监护仪 | 国产 | 1.配置3/5导心电； 2.具备呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测功能； 3.具备心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能； 4.内置电池； |