## 2025-6 181项
项目编码 | 材料名称 | 功能需求 | 规格参数 | 配套设备 | 国产/进口
20241227003 | 医用隔离鞋套 | 防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 高筒 | / | 国产
20241227016 | 囊袋张力环 | 适用于晶状体部分脱位及悬韧带异常的患者 | 由含有紫外吸收剂的PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料制成，为过半圆的圆弧环结构，圆弧环两端有手术夹持定位孔。 | 蔡司手术显微镜，型号OPMI Lumera i | 国产
20241227026 | 异物钳 | 与奥林巴斯内窥镜配套使用，用于回收体腔内（消化器/呼吸器/泌尿器/生殖器等）的异物/结石/切除后的组织。 | 由钳嘴、先端罩、销钉、铰链、线圈、外鞘管和橡胶垫等部件组成。 | / | 进口
20241227048 | 人工生物心脏瓣膜 | 生物瓣，主要用于替代患者主动脉病变的心脏瓣膜。 | 牛心包房室瓣（主动脉瓣及二、三尖瓣）规格：21，规格：23，规格：25，规格：27，规格：29，规格：31。 | / | 国产
20241227063 | 额戴反光镜 | 用于检查时反射聚光照明。 | 由额带和凹形镜面组成，利用凹形镜面聚光原理进行检查。 | / | 国产
20241227065 | 中性电极连接电缆 | 用于电外科手术中分散回路电流，必须与带有可监测电路的高频设备配合使用。 | 负极板电缆 | 与爱尔博VIo300S高频手术设备配合使用 | 进口
20241227069 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。以猪的心包膜或胸膜组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。 | 厚度0.16-0.5mm，70*90mm | / | 国产
20241227070 | 生物型硬脑（脊）膜补片 | 用于硬脑膜、硬脊膜缺损时的外科修补手术。以猪的心包膜或胸膜组织经交联处理制成，产品一面光滑，另一面有绒毛状或条状或网状天然结构。 | 厚度0.16-0.5mm，60*80mm | / | 国产
20241227073 | 腔静脉滤器抓捕器 | 用于回收腔静脉滤器。 | 由鞘管/扩张器套件和回收系统组成。其中回收系统包括圈套器组件和圈套器导管组件；鞘管/扩张器套件包括鞘管和扩张器。圈套器为22mm铂钨显影环，导引鞘管58mm,11F;;回收鞘管62mm,9F。 | / | 国产
20241227084 | 微导丝 | 引导其他器械插入血管，包括神经血管系统和外周血管系统，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，或进行血管内定位，或建立血管内通路。 | 由导丝、插入工具、扭转器和塑形针组成。导丝由芯丝、绕丝、安全丝组成，绕丝表面涂覆亲水涂层。 | / | 国产
20241227088 | 透明硅胶软管 | 腔镜手术 | 4×7mm | / | 国产
20241227089 | 透明硅胶软管 | 腔镜手术 | 6×9mm | / | 国产
20241227092 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | 用于主动脉内球囊反搏疗法。治疗时球囊在心脏舒张期充气扩张、在心脏收缩期放气收缩，以此来增加对心肌的血液供应，并降低左心室的工作负荷。 | 分为三个部分：导管托盘、穿刺托盘、带接头的连接管，40CC、30CC。 | / | 进口
20241227093 | 一次性使用黏膜切开刀 | 在医疗机构中与软性内窥镜配套使用，用于在消化道内切开、电凝组织以及冲洗。 | 由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、过渡接头、电极插头、手柄、绝缘头、刀丝套组成。环氧乙烷灭菌，有效期三年。 | / | 国产
20241227102 | 诊断导丝 | 用于导管的经皮介入。 | 由芯丝、绕丝及安全丝构成，材料为304V不锈钢。导丝带有PTFE涂层。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | / | 进口
20241227113 | 医用隔离面屏 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 由高分子材料制成的防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | / | 国产
20241227122 | 一次性使用全自动活检针 | 用于从肝、脾、肾、前列腺、乳房、淋巴结等软组织和软组织瘤穿刺获得活组织。 | 由活检针和同轴针（可选配）组成。其中活检针由內针、外针、机械动力装置以及护套管组成，同轴针由內针、外针、护套管、套管座、针基以及螺纹帽组成。 | / | 国产
20241227123 | 管道开口清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子支气管镜 | 进口
20241227124 | 管道清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子大肠内窥镜 | 进口
20241227125 | 管道清洗刷 | 清洗内镜用 | 清洗内镜用 | 配套设备电子鼻咽喉镜 | 进口
20241227126 | 导丝 | 用于包括血管在内的管腔器官的诊断和治疗中将导管等引导到某个特定部位。 | 外径0.035英吋*长度150cm*远端锥形长度3cm，由导丝和插入器组成，其中导丝由内芯、尖端环、管状容器组成。 | / | 进口
20241227129 | 高效切片石蜡 | 切片石蜡 | 500g/盒 | 用于全自动恒温蜡疗机QL/P-XVA | 国产
20241227165 | 吸氧鼻塞导管 | 适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 成人、婴儿、儿童型。 | 配套迈瑞呼吸机SV850 | 国产
20241227167 | 多功能电极片 | 心脏手术时用于体外电除颤 | 成人/小儿 2片/包 | 迈瑞除颤监护仪 BeneHeartD3 | 国产
20241227179 | 一次性可视喉镜窥视片 | 供临床挑起患者会厌部暴露声门，辅助医护人员进行气道插管用。 | M号：124.8mm*20.6mm； S号 103.2mm*18.0mm。 | insight iS2可视喉镜 | 国产
20241227201 | 可吸收钉修补固定器 | 用于腹腔镜以及开放手术中，固定疝补片等对软组织进行修补的材料。 | 由可吸收钉及固定器组成。 | / | 国产
20241227204 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤。由预装覆膜支架和输送系统组成。 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。由金属支架、覆膜、缝合线、后释放线和显影点组成。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要有锥形头、内管、外管等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。分支远端直径10-24mm，长度80-140mm。输送鞘12F。 | / | 国产
20241227205 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 适用于近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤的腔内治疗。 | 由预装覆膜支架和输送系统组成。覆膜支架包括主体覆膜支架、分支覆膜支架、CUFF覆膜支架，由金属支架、覆膜、缝合线、后释放线和显影点组成。输送系统用于实现覆膜支架在人体内的输送、控制和释放，主要有锥形头、内管、外管等零部件组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。主体覆膜支架近端直径22-34mm，长度40-140mm。输送鞘14-16F。 | / | 国产
20241227206 | 腔静脉滤器系统 | 用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞（PE）。包括：1. 已经发生PE或下腔静脉及髂、股、腘静脉血栓形成的患者有下述情况之一者： （1）存在抗凝治疗禁忌证者； （2）抗凝治疗过程中发生出血等并发症； （3）充分的抗凝治疗后仍复发PE和各种原因不能达到充分抗凝者。2. PE，同时存在下肢深静脉血栓形成者。3. 髂、股静脉或下腔静脉内有游离漂浮血栓或大量血栓。4. 诊断为易栓症且反复发生PE者。5. 急性下肢深静脉血栓形成，欲行经导管溶栓和血栓清除者。 | 由腔静脉滤器、输送钢缆、输送鞘、导引鞘和回收鞘组成，腔静脉滤器由镍钛合金制成。标称直径：32mm长度：55mm。腔静脉滤器释放系统为可解脱设置。经股静脉置入 | / | 国产
20241227211 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 用于避孕和有助于防止性传播疾病。由天然胶乳橡胶制造。 | 无菌光面型 | / | 国产
20241227215 | 新生儿ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 用于确定新生儿ABO、RhD抗原及新生儿红细胞是否在体内被不完全抗体致敏 | 12卡/盒，凝胶卡 | / | 国产
20241227219 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量的血管内导管，分为单腔或多腔。 | 产品留置时间小于30天。 | / | 国产
20241227220 | 一次性无菌中心静脉导管及附件 | 用于输入药液或抽取血样和/或用于压力或其他测量的血管内导管，分为单腔或多腔。 | 产品留置时间小于30天。 | / | 国产
20241227225 | 一次性使用体外循环血路 | 以连接在膜型血浆分离器、持续缓慢式血液滤过器、血细胞除去用净化器、吸附型血液净化器进行血液或体液净化为目的的一次性使用血路。 | 由导管、泵管、保护盖、适配接头（直管）、接头（T管及Y管）、泵管接头、连接器（Coupler connector）、穿刺式采样口、穿刺器、三通阀、输液滴斗、计量滴斗、气体捕获器滴斗、止流塞、枕形导管（负压测压器）、加温袋及止流夹组成。 | 华盛君康 血液净化仪JUN55X | 进口
20241227235 | 一次性使用活检针 | 适用于肝、肾、肺、乳腺、甲状腺、前列腺、脾、淋巴结和各软组织瘤的组织活检。不适用于骨骼。 | 全自动型 | / | 国产
20241227262 | 醋酸白抑菌液 | 用于辅助诊断尖锐湿疣、癌前病变、癌症。将其涂抹在疑似病变的部位，因为尖锐湿疣、癌症或癌前病变组织蛋白会被冰醋酸凝固而变白，正常组织则不会，通过这种方式可以帮助医生初步判断是否存在病变。明确活检位置，结合病例检查，明确诊断。 | 100ml/瓶，5％冰醋酸溶液。 | / | 国产
20241227263 | 手术电极 | 用于与高频类手术设备配合使用，在高频手术中进行电凝、电切用。 | 由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线及插头组成。三角电极（高*宽）20*12mm。 | 德国爱尔博电VIO300S高频电刀 | 国产
20250107010 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 用于体外定量测定人血清或血浆样本中氨的浓度 | 200测试×2/盒 | 日立008AS生化分析仪 | 国产
20250107012 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 用于体外革兰氏阳性细菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107013 | 酵母菌鉴定卡 | 用于体外酵母菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107014 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 用于体外革兰氏阴性细菌的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107015 | 革兰阴性细菌药敏卡片 VITEK 2 AST-N334 | 用于革兰氏阴性细菌药敏的鉴定 | 20张卡片/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107016 | 革兰阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N335 | 用于革兰氏阴性细菌药敏的鉴定 | 20测试/盒 全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107017 | 厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡片 | 用于体外厌氧菌及棒状杆菌的鉴定 | 20测试/盒 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107018 | 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 用于革兰氏阳性细菌药敏的鉴定 | 20测试/盒 | VITEK2型全自动微生物鉴定及药敏分析系统用 | 均可
20250107022 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（直接化学发光法） | 用于体外检测人血清或血浆中鳞状上皮细胞癌抗原的测定 | 2×100测试/盒 | 迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 国产
20250107023 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（直接化学发光法） | 用于体外检测人血清或血浆中人附睾蛋白4的测定 | 2×100测试/盒 | 迈克i3000全自动化学发光免疫分析仪用 | 国产
20250107025 | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫比浊法） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中转铁蛋白的含量 | R1：2*60ml，R2：2*20ml（800人份） | 日立008AS生化分析仪 | 国产
20250107029 | 超声骨动力系统 | 用于脊柱外科、神经外科、手足外科中，利用超声原理完成骨性组织的切割、磨削和钻孔，同时具备冲洗功能。 | 1.钝性刀头，刀尖最薄处＞ 0.5mm； 2.★刀头具备中心冲洗功能； 3.刀头支持高温高压灭菌消毒； 4.具备切割刀头、磨削刀头、微创刀头等形状以满足各种手术需求； | / | 国产
20250107072 | 加样槽 | 用于样本检测时的使用 | 50ml | / | 国产
20250107085 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 用于体外人血清或血浆中梅毒甲苯胺红不加热血清试验的诊断 | 120人份/盒 | / | 国产
20250107163 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于定性检测人体外周静脉抗凝全血样本中，在体外经结核特异性抗原刺激前后IP-10 mRNA的水平。 | 包装规格：48测试/盒、96测试/盒 储存条件及有效期：A包装 2～30℃保存；B包装-25～-15℃保存；有效期12个月。试剂盒B包装在开封后，如果保存于 2-8℃，需要在1个月内使用完毕。长期保存请放在-25～-15℃，但反复冻融次数不能超过3次。 检测样本类型：新鲜采集的外周静脉全血。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107164 | 基因组DNA片段化试剂盒 | 对临床常见样本类型，如组织、血液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水、鼻咽拭子等，均可通过DNA与RNA合并建库以实现一个检测流程内DNA病原与RNA病原检测；适配探针捕获建库技术，并且对血液样本有特殊试剂，单独处理流程以提升性能；处理后的DNA文库能匹配测序反应通用试剂盒以完成病原微生物种属鉴定、耐药基因鉴定、毒力基因鉴定、株系分型（包括病毒、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等）。 | 50测试/盒，1.通过DNA与RNA合并建库实现一个检测流程内DNA病原与RNA病原检测，同步出具报告； 2.可针对临床血液样本进行特殊处理，有单独的血液样本试剂盒，血液样本检测性能优异； 3.适配探针捕获技术，对结核分枝杆菌、曲霉、新生隐球菌、嗜肺军团菌等临床重点关注的病原微生物检出性能优异； | 全自动测序仪，MISEQ DX(lllumina.inc) | 国产
20250107165 | 测序反应通用试剂盒 | 能够无偏倚或靶向检测对临床常见样本类型，如组织、血液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水、鼻咽拭子等样本中的微生物核酸信息，包括细菌、真菌、病毒、支原体/衣原体、寄生虫等，检测数据能够匹配以下生信分析功能：病原微生物种属鉴定、耐药基因鉴定、毒力基因鉴定、株系分型（包括病毒、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等）。 | 1测试/套 25测试/盒，1.mNGS病原体检测范围≥25000种，可检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等，同时可检测新发、罕见病原； 2.tNGS病原体检测范围≥300种，可检测细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体、衣原体等,病毒检测种类不少于100种，可检测不低于300种病毒亚型; 3.可以检测耐药基因与毒力基因，可检测肺炎支原体、百日咳鲍特菌、结核分枝杆菌等临床重点病原相关的点突变耐药基因，检测种类大于等于5种; 4.可进行株系分型，实现低序列检出情况下（50~100条序列数及以上）大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等病原试剂背景菌株系与临床株系精准区分。 | 全自动测序仪，MISEQ DX(lllumina.inc) | 国产
20250107166 | 七项呼吸道病毒检测试剂盒（免疫荧光法） | 1、用途：用于检测样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒1型、副流感病毒2型、副流感病毒3型，呼吸道合胞病毒、腺病毒 2、检测样本类型：鼻咽拭子、肺泡灌洗液、鼻腔灌洗液 3、检测原理：免疫荧光法 4、适用设备：荧光显微镜（符合波长：激发490nm/发射520nm） 5、灵敏度、特异性：灵敏度≥94%，特异性≥98% 6、质量控制：每种试剂可提供对应的阳性对照 7、试剂有效期：≥18个月 | 80次鉴定测试/盒 | / | 均可
20250107169 | 7种微小核糖核酸（microRNA）检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 用于原发性肝细胞癌患者进行动态监测以及辅助判断疾病进程或治疗效果。用于肝癌高位人群、原发性肝细胞癌患者进行动态监测、疾病进程和治疗效果监测。 | 96人份/盒，用于原发性肝细胞癌患者进行动态监测以及辅助判断疾病进程或治疗效果。用于肝癌高位人群、原发性肝细胞癌患者进行动态监测、疾病进程和治疗效果监测。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107170 | 病理分析前处理试剂 | 病理组织的快速固定、脱水、透明。 | 500ml/瓶，病理组织的快速固定、脱水、透明。配套病理样本分析前脱水包埋机使用，能够在30-60分钟完成组织脱水、透明全过程。 | 快速自动组织脱水机，山东骏腾HT-3100型 | 国产
20250107174 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 丙型肝炎高精度病毒载量分析 | 120人份/盒，采用敏感检测方法（检测下限≤15 IU/ml）进行血清或血浆HCV RNA 定量检测 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 均可
20250107175 | 沙眼衣原体核酸检测试剂（RNA恒温扩增） | 预期用途：用于男性尿液或尿道拭子，女性尿液、宫颈拭子或者阴道拭子样本中沙眼衣原体核酸（RNA）的定性检测 | 20人份/套，检测方法：RNA恒温扩增检测 提取方法：磁珠特异性提取 包装规格：20人份/套 检测灵敏度：103copies/反应 检测上限：≥ 109 copies/反应 有效期：1年 试剂储存条件：扩增试剂盒：-20℃；提取试剂盒：2-8℃ 检测样本类型：尿液、分泌物等 扩增检测时间不大于40m | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107176 | 异常糖链糖蛋白（TAP)检测试剂盒（凝集法） | 用于慢病和异常体征的肿瘤早期筛查和风险评估，可实现早诊早治，降低肿瘤发病率、死亡率。用于临床病人和体检人群的肿瘤筛查，可减少肿瘤漏检、早期预警肿瘤风险。用于肿瘤辅助诊断、疗效评估和复发转移监测，是病理诊断和肿瘤标志物检测的有益补充，可提高肿瘤诊断准确率。 | 10ml（30人份）*10瓶/盒 | TAP专用集成阅片仪，浙江瑞生RS-2011A型 | 国产
20250107177 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 本试剂盒用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体的核酸。 | 24人份/盒 核酸提取温度：常温。检测灵敏度/检测下线：500copies/mL。特异性：与常见病原体（巨细胞病毒、卡萨奇病毒A型、百日咳杆菌、肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、EB病毒、偏肺病毒、冠状病毒229E等）无交叉反应。抗干扰能力：常见干扰物质（地塞米松、利巴韦林、奥司他韦、阿奇霉素、血红素、尿素等在测定浓度内对试剂盒的检测结果无明显干扰。是否有内标： 有内源性内标，可监控采样、核酸提取和扩增全过程。检测靶标：用于定性检测人咽拭子样本中甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒 和肺炎支原体的核酸。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107188 | 肺炎支原体/肺炎衣原体核酸检测试剂盒（双扩增法） | 用于对人鼻咽拭子、痰液样本中沙眼衣原体、肺炎衣原体和肺炎支原体核酸检测 | 16人份/盒。基于多重荧光PCR技术，通过实时荧光定量PCR仪进行同步核酸扩增与检测。样品在同一反应管中进行多重检测(全程闭管)，至少要通过仪器四种荧光检测通道分别检测:一种通道(VIC)要检测是否感染肺炎支原体;一种通道(FAM)要检测是否感染沙眼衣原体;一种通道(ROX)要检测是否感染肺炎衣原体;一种通道(CY5)要检测内标。 含有可对检测过程进行有效质量控制的内标，内标用于评估实验操作过程及PCR抑制因素，可避免因样本质量、实验操作过程及PCR抑制因素异常影响检测而造成的假阴性。 试剂设有特异性引物探针，使检测可选择性扩增临床样品中的靶向核酸，避免因扩增其他非临床样本的核酸而导致假阳性;试剂设有防止污染的酶，可消除实验中因PCR产物污染而导致的假阳性。 产品核心试剂(酶、缓冲液、引物探针、强阳性质控品、弱阳性质控品等)必须为同一厂家的产品。 产品从核酸扩增和检测均采用了全封闭反应体系。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107189 | 甲/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（双扩增法） | 检测甲型、乙型流感病毒核酸检测 | 50测试/盒。1、采用多重荧光PCR技术，能准确、快速有效的同时检测两种甲型、乙型流感病毒，并对其进行区分； 2、双重体系确保产品质量，含UNG/dUTP防污染体系和内标监测系统，可实现样本抽提和核酸扩增的全程监测，有效防止假阳性和假阴性； 3、样本中含血液或粘蛋白以及药物，均不会影响检测结果； 4、试剂盒与感染部位相似或者感染症状相似的其他病毒和细菌（病毒浓度≥10E5 PFU/mL，细菌浓度≥10E6 CFU/mL）等其它相关病原体均无交叉反应，且甲型和乙型流感之间也没有交叉反应。 | 罗氏实时荧光定量仪COBAS480 | 国产
20250107192 | 肩关节假体 | 做为骨水泥型肩关节假体使用，适用于存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其它疾病。由肱骨头、肱骨柄（肱骨上端、髓针、截骨段）、关节孟组成。肱骨柄由符合 YY 0117.1标准规定的Ti6A14V钛合金材料制成；肱骨头由符合yy0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成；关节盂由符合 GB / T 19701.2标准规定的2型超高分子聚乙烯材料制成。灭菌和非灭菌包装。 | 70mm-200mm各规格 | / | 国产
20250107193 | 肩关节假体 | 做为骨水泥型肩关节假体使用，适用于存在骨缺损时的肩关节置换，包括肩关节骨肿瘤、严重的粉碎性骨折、类风湿性关节炎、多次人工关节翻修、适合肩关节置换的其它疾病。肱骨头由符合yy0117.3标准规定的铸造钴铬钼合金材料制成。 | 36mm，38mm，40mm，42mm | / | 国产
20250107201 | 全肘关节假体 | 创伤后病损或骨质丧失造成肘关节不稳定；关节强直，尤其是除脓毒症所致以外的任何双侧关节强直。晚期类风湿或退行性关节炎伴无法控制的疼痛、关节翻修术；关节不稳定或运动丧失且关节损伤程度不能被其他较小的手术改善者。 | 绞链钉和衬套，小型，标准型 | / | 进口
20250107202 | 全肘关节假体 | 创伤后病损或骨质丧失造成肘关节不稳定；关节强直，尤其是除脓毒症所致以外的任何双侧关节强直。晚期类风湿或退行性关节炎伴无法控制的疼痛、关节翻修术；关节不稳定或运动丧失且关节损伤程度不能被其他较小的手术改善者。 | 肱骨干：小长边型,肱骨干：标准长边型 | / | 进口
20250107203 | 髋关节假体-髋臼内衬 | 由符合YY/T 0811标准要求的交联型超高分子量聚乙烯材料制成，高边型髋臼内衬。灭菌包装。 | 10°高边型衬垫 | / | 进口
20250107204 | 髋关节假体-股骨头 | 适用于髋关节置换。由符合ISO5832-12标准规定的锻造钴铬钼合金材料制成。 | （ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA+0,（ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA -2.0,（ 12/14锥形股骨球头22mm OD）12/14 22MM DIA +3.0,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD）+7X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） -3.5X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头,无裙边28mm OD）+7X28MM DIA NS,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） +3.5X28MM DIA,（ 12/14锥形股骨球头28mm OD） +0X28MM DIA | / | 进口
20250107205 | 髋关节假体-双极杯 | 适用于髋关节骨折脱位。老年病人、身体虚弱患者，不能承受全髋手术者。不可复位的骨折、固定困难的骨折；头下高位骨折，老年病人股骨颈粉碎性骨折；股骨颈骨折不连；继发性股骨头缺血性坏死；股骨颈病理性骨折；骨关节炎首要股骨头。由双极杯和衬垫组成。 | 双极杯衬垫 42mmOD x 22ID,40mmOD x 22ID,38mmOD x 22ID,57mmOD x 28ID,50mmOD x 28ID,53mmOD x 28ID,47mmOD x 28ID,44mmOD x 28ID | / | 进口
20250107206 | 髋关节假体-双极杯 | 适用于髋关节骨折脱位。老年病人、身体虚弱患者，不能承受全髋手术者。不可复位的骨折、固定困难的骨折；头下高位骨折，老年病人股骨颈粉碎性骨折；股骨颈骨折不连；继发性股骨头缺血性坏死；股骨颈病理性骨折；骨关节炎首要股骨头。由双极杯和衬垫组成。 | 双极杯 50mm OD, 52 MM OD, 44 MM OD, 58 MM OD, 42 MM OD, 57 MM OD,（ 46mm OD） 46 MM OD, 40 MM OD, 54 MM OD, 48 MM OD, 38 MM OD | / | 进口
20250107207 | 髋关节假体-骨金属组合髋臼 | 适用于非炎症性退化关节病变所致的髋关节损害的初次或翻修手术，以及骨关节炎、缺血性坏死、髋臼脱位、创伤性关节炎、股骨头脱位、髋融合、骨盆骨折以及各种发育不全。 | 为三孔髋臼壳，髋臼壳的内杯和卡环由 符合ISO5832-3 标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，外壳表面为具有骨小梁结构的多孔钽材料制成的粗糙面。 | / | 进口
20250107208 | 髋关节假体-骨金属组合髋臼 | 适用于非炎症性退化关节病变所致的髋关节损害的初次或翻修手术，以及骨关节炎、缺血性坏死、髋臼脱位、创伤性关节炎、股骨头脱位、髋融合、骨盆骨折以及各种发育不全。 | 为多孔髋臼壳，髋臼壳的内杯和卡环由符合ISO5832-3标准要求的Ti6Al4V钛合金材料制成，外壳表面为具有骨小梁结构的多孔钽材料制成的粗糙面，。 | / | 进口
20250107209 | 肩关节系统 | 肱骨头采用符合ISO5832-4的铸造钴铬钼合金材料制成。 肱骨头关节面表面粗糙度 Ra ≤0.05μ m ; | 38x19x39mm, 38x21x38mm, 42x18x46mm, 42x21x43mm, 42x24x42mm, 46x18x53mm, 46x21x50mm, 46x24x47mm, 46x27x46mm, 50x21x57mm, 50x24x52mm, 50x27x50mm, 54x21x64mm, 54x24x58mm, 58x24x64mm, 58x27x61mm, | / | 进口
20250107210 | 肩关节系统 | 锥度适配器采用符合GB/T 13810的TC4 ELI材料制成 | 标准锥度适配器 | / | 进口
20250107211 | 肩关节系统 | 肱骨柄采用符合GB/T 13810的TC4 ELI材料制成,肱骨柄表面采用钛合金粉末等离子喷涂。 | 14mm，7mm，12mm，6mm，11mm，9mm，5mm，13mm，8mm，10mm，4mm | / | 进口
20250107212 | 肩关节系统 | 适用于肩关节置换，肱骨柄预期用于骨水泥或生物固定，肩盂内衬预期用于骨水泥固定。 | 分为肱骨组件和肩盂组件。肱骨组件包括肱骨头和肱骨柄。 | / | 进口
20250107213 | 翻修型股骨柄及配件 | 股骨柄组件根据产品结构分为翻修组配式股骨柄和翻修柄配件。翻修组配式股骨柄由远端和近端模块组成。 | 粘接强度：股骨柄组件微孔表面涂层的粘接强度应不小于22Mpa。剪切强度：股骨柄组件微孔表面涂层的剪切强度应不小于20Mpa。涂层表面形貌：股骨柄组件微孔表面的平均涂层厚度为500-1500μ m 、孔隙率为30%-70%、平均孔隙截距为100-1000μ m 。 | / | 进口
20250107214 | 翻修型股骨柄及配件 | 股骨柄组件根据产品结构分为翻修组配式股骨柄和翻修柄配件。翻修组配式股骨柄由远端和近端模块组成。 | 24MM X 150MM, 23MM X 150MM, 22MM X 150MM, 21MM X 150MM, 20MM X 150MM, 19MM X 150MM, 18MM X 150MM, 17MM X 150MM, 16MM X 150MM, 15MM X 150MM, 14MM X 150MM, 13MM X 150MM, 12MM X 150MM, | / | 进口
20250107215 | 翻修型股骨柄 | 作为非骨水泥型髋关节假体，适用于压配式全髋关节置换。 | 由符合ISO5832-11标准规定的Ti6Al7Nb钛合金材料制成，表面经喷砂处理。灭菌包装。 | / | 进口
20250107216 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨托包含基体和锁环。肱骨托基体采用TC4ELI或锻造钴铬钼合金制造，锁环采用2级纯钛材料制造； | 钛合金肱骨托 44mm, 钛合金肱骨托+5 44mm, 钛合金肱骨托+10 44mm, | / | 进口
20250107217 | 倒置型肩关节系统 | 肩盂托 | 肩盂托-微型 | / | 进口
20250107218 | 倒置型肩关节系统 | 3.5非锁定螺钉 | 3.5非锁定螺钉4.75x15mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x20mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x40mm (灭菌，且可重复灭菌), 3.5非锁定螺钉 4.75x45mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107219 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 标准 肱骨垫片 44-41mm, 标准+3mm 肱骨垫片 44-41mm, 保留型+3mm 肱骨垫片 44-41mm, | / | 进口
20250107220 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 肱骨垫片 44-36 +3mm | / | 进口
20250107221 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 44-36 Standard +3mm，44-36 Standard | / | 进口
20250107222 | 倒置型肩关节系统 | 锁定螺钉 | 4.75x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x15mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x45mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x40mm (灭菌，且可重复灭菌), 4.75x20mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107223 | 倒置型肩关节系统 | 反转肩肩盂头 | 36mm | / | 进口
20250107224 | 倒置型肩关节系统 | 适配器 | 标准锥度 | / | 进口
20250107225 | 倒置型肩关节系统 | 反转肩中心螺钉 | 6.5x30mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x20mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x35mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x25mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x50mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x45mm (灭菌，且可重复灭菌), 6.5x40mm (灭菌，且可重复灭菌), | / | 进口
20250107226 | 倒置型肩关节系统 | 肱骨垫片 | 44-41 Standard，44-41 Standard +3mm | / | 进口
20250107237 | 精子染色试剂盒（Diff-Quik快速染色法） | Diff-Quik快速染色法，主要用于评价人类精子形态学特征。 | 100ml/盒 | / | 国产
20250507001 | 一次性使用血液灌流器 | 适用于脓毒症、重症急性胰腺炎、急性呼吸窘迫综 合征、横纹肌溶解综合征、体外循环围手术期等炎症因子失衡的急危重症疾病。清除患者过高的IL-6,IL-1，TNF-a。 | 1.树脂装量380ml。 2.吸附剂吸附孔径不小于2万道尔顿。 3.材质：苯乙烯-二乙烯苯聚合物。 4.灭菌方式：γ射线灭菌 | / | 国产
20250507003 | 盆底修补网片 | 适用于盆底组织的修复重建，阴道前后壁和阴道穹窿脱垂及脱垂合并病症。 | 尺寸：网孔>1mm，密度是35g/㎡，长度59cm，宽度29cm 材质：为通过经编工艺制成的网状物，由聚丙烯单纤维丝和钛化物涂层构成，其中钛化合物涂层通过PACVD（等离子体化学气相沉积法）将四（二甲基氨）钛引入聚丙烯基体，六翼成型网片。 | / | 进口
20250507004 | 子宫角套管 | 可通过宫腔镜操作通道或其它子宫介入器械使用，在宫腔镜或X线透视引导下进行近端输卵管的选择性插管和疏通，随后经通色素液或注入造影剂来评估及疏通阻塞性输卵管的功能。 | 由导管、内导管、导丝和内芯组成。1.0.46mm导丝（带聚四氟乙烯涂层）。 2.直径为3Fr，顶端透明外带间隔为1cm标记的内导管。 3.直径为5Fr，聚乙烯材质的外导管。 4.宫腔镜专用路厄氏锁锁帽 | / | 进口
20250507007 | 距下关节稳定器 | 适应症：儿童/青少年平足症；胫后肌腱功能障碍引起的扁平足；跟骨外翻畸型；距下关节失稳。 | 长度15mm，21mm；直径5-12mm（间隔1mm为一规格） | / | 国产
20250507008 | 1、谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（谷氨酸脱羧酶抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507009 | 2、抗胰岛细胞抗体检测试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（抗胰岛细胞抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507010 | 3、抗胰岛素抗体测定试剂盒 | 用于糖代谢标志物的检测（抗胰岛素抗体） | 100测试/盒 | 设备品牌名称：全自动化学发光仪 设备型号：新产业Maglumi4000 | 国产
20250507012 | 一次性使用冷冻探针 | 用途：冷冻肺活检 适应症：不明原因间质性肺病，占位。 | 直径1.1mm | 爱尔博冷冻治疗仪 设备型号：CA | 进口
20250507014 | 旋压式止血带 | 1.于四肢血管大出血的止血，可实现一人单手止血操作。能适当调节所需压力，止血迅速。 | 1.尺寸：3.8cm*69cm(±20) 2.由摩擦带扣、绞棒、绞棒固定带、绞棒固定夹、自粘带、锦纶带缝制热压组装而成 | / | 均可
20250507015 | 4档可调节式颈托 | ⑴多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，可调节正确有尺码的颈托。 ⑵能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 ⑶后方的开孔设计便于触诊和透气。 ⑷特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 ⑸适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查。 | 1.长：55-59cm 高：12.5-17.5cm 2.四挡调节，材质柔软 | / | 均可
20250507016 | 环甲膜穿刺插管套件 | ⑴有安全夹及颈带，且颈带安全固定，材质柔软； ⑵带可移动挡片； ⑶有记忆效应； ⑷气囊材质薄且有弹性。 | 内径：2.0-4.0mm，外径2.8-4.8mm | / | 均可
20250507017 | 胸腔针刺减压穿刺套针 | 用于病人胸腔中抽取积液的装置。与内窥镜配合使用，用于胸腔镜手术中通过穿刺建立器械进入通道 | 1.1.2mm、1.6mm； 2.⑴304不锈钢材质； ⑵双规格可选； ⑶小巧便携，易用。 | / | 均可
20250507018 | 胸部创伤密封贴 | 用于胸部穿刺手术后浅表性创口的护理； 1. 在伤口周围形成一个封闭的密封； 2. 耐久性保护包装； 3. 提供完全闭塞，即使在血液过剩、污垢、大量出汗等情况下也能保持密封； 4. 先进的粘合凝胶，即使出汗或毛茸茸的胸部也具有出色的粘合力； 5. 大号红色标签，可单步操作，剥离并施涂，必要时还可以使伤口打孔。 | 1.尺寸：15*15cm 2.由背衬、硅凝胶、贴膜组成。背衬采用医用级聚氨基甲酸酯（聚氨酯）材料制成； | / | 均可
20250507019 | 骨盆固定带 | 适用于骨盆骨折的加压复位和外固定，产后骨盆的矫正、收腹和髋部外伤的固定护理。 1. 双向弹力固定带，稳固骨盆有效支撑，使骨盆受力更均匀； 2. 铝板曲度贴合腰部曲线，支撑舒适稳固； 3. 两片式均码设计，可为不同体型和臀围的人群使用。 | 主体长93cm（±30cm)，宽18cm | / | 均可
20250507020 | 带钩插扣捆绑固定带 | ⑴尼龙织带； ⑵可用于各种担架车、急救车、脊柱板； ⑶两节，可双向调节； | 尺寸（不含两端固定端长度）128*4.8cm,50*4.8cm | / | 均可
20250507021 | 瞳孔笔 | 1.材质：不锈钢 2.光源：双光源，白光，黄光 3.充电：采用USB快速充电设计 | / | / | 均可
20250507022 | 铝展性夹板 | ⑴由高分子发泡材料包裹铝板而成，无苯无毒，X-光可穿透。 ⑶任意剪裁塑形，可洗涤。 | 尺码为91（±2）厘米长，11厘米宽； ⑵ | / | 均可
20250507023 | 三角巾 | 1.可用于包扎各种伤口；2.通过加压包扎，可以减缓或停止出血。 | 1.尺寸：36cm×36cm×51cm 2.具有良好的透气性和舒适性，断裂强度较高。 | / | 均可
20250507024 | 弹力绷带 | 1.医疗急救功能 （1）固定和支撑：弹力绷带主要用于固定伤口敷料或支撑受伤部位，帮助恢复和保护受伤部位。能够紧密贴合身体部位，提供有效的支撑和固定； （2）加压止血：通过捆绑在病人四肢或其他部位上，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血）、保护手术切口等作用； （3）减轻肿胀：弹力绷带可以逐层施加压力，促进回流，减轻肿胀； 2.多功能与便捷性：高回弹，透气性好，易于使用。 | 1.尺寸：7.5cm × 450cm 2.材料与质量： （1）基材：通常由高弹性纤维材料制成，如棉质、聚酯纤维、莱卡、OK布、弹力绒布、网布等。 （2）胶粘剂：部分弹力绷带一侧涂有粘胶，粘胶成分中含树脂、合成橡胶和氧化锌，粘胶附着于聚乙烯保护衬箔上。 （3）生物性能：应具备良好的生物相容性，不会引起过敏反应，不对皮肤造成刺激。 | / | 均可
20250507025 | 经外周中心静脉导管 | 迷你中线导管适应症 1.短期静脉输液（1-4周）、2.中期补液（1-3周）、3.疼痛管理（1-4周） 适用人群 1.成年患者（18岁及以上）2.预期活动较多者 | 1.导管采用进口聚氨酯材质 2.采用极速赛丁格一体设计，置管更方便快捷 3.包装内配备穿刺所需的手术衣注射器、棉球 垫巾、洞巾手套等耗材。 4.管径包含3fr、4fr 导管长度包含6cm、8cm 10cm 5.最长可留置30天。 | / | 国产
20250507026 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | 用于通过胰岛素泵进行胰岛素皮下注射 | 由储药器接头、输注软管(外部材料为聚氨酯，内部材料为聚乙烯)和针头组件组成。 | 美敦力胰岛素泵MMT-712EWS | 进口
20250507027 | 一次性使用输注导管套件 | 用于将溶栓药物注入患者的外周血管内血栓中,进行溶栓治疗。 | 带导丝腔，工作端有多个灌注孔，工作端长度5-50cm，导管长度90/135cm。 | / | 均可
20250507028 | 一次性使用小儿肠套叠灌肠复位包 | 用于小儿肠套叠复位治疗 | 由灌肠器、球囊充气器组成。其中灌肠器由进水管和连接管、储液仓、排泄管、调压控制装置、压力表、肛门管球囊等组成组成 | / | 国产
20250507029 | 一次性使用无菌牵开（扩张）器 | 低位直肠癌根治术保肛手术吻合口加固时，牵开肛门使用；经肛全直肠系膜切除术（TaTME）手术时牵开肛门使用。 | 规格大小为160*160mm，圆型。 | / | 均可
20250507030 | 左心室起搏导线 | 通过冠状静脉系统进行长期左室起搏和感知，用于CRT/CRTD等的左室起搏治疗。为磁共振环境条件安全的医疗器械，在规定的条件下以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 | 4.4F，单成角带主动固定式侧螺旋结构，1.3mm短间距，激素全覆盖。 | 美敦力心脏再同步转复除颤器 | 进口
20250507031 | 补片 | 用于心外科（房、室间隔）主动脉根部、右室流出道、瓣环、心肌和心包等修复，也用于胸外科肺减容手术及肺组织破口修复。 | 10.5*10cm、9.5*12cm | / | 国产
20250507036 | 人工血管 | 适用于A型夹层，升主动脉瘤，主动脉弓根部置换。 | 材质：聚酯纤维（PET），牛胶原及甘油涂层 结构：编织结构，褶皱结构有助于人造血管保持管状并具有良好的柔韧性，使人造血管360度可弯曲，且不会发生扭曲和萎陷。 规格型号：主体直径20-32mm，分支直径8-10mm，总长度50cm。 参数：聚酯纤维编织结构。 | / | 均可
20250507037 | 干式主动脉瓣膜 | 用于主动脉瓣置换，将来做瓣中瓣患者以及小主动脉患者 | 由RESILIA 牛心包组织构成的带支架三叶片瓣膜，安装在弹性瓣架上。该瓣膜储存于干燥包装条件下，因此无需在植入前进行冲洗。该瓣膜尺寸包括19、21、 23、25、27和29 mm。 | / | 进口
20250507039 | 可主动调控胸主动脉覆膜支架系统 | 适用于所有具有合适解剖结构患者的胸降主动脉病灶的腔内修复，包括： • 具有合适解剖结构患者的孤立病灶，包括： • 充分的髂动脉／股动脉通路 • 主动脉内径在16至42 mm范围内 • 位于病灶近端和远端的非动脉瘤主动脉长度 ≥ 20 mm • 具有合适解剖结构患者的B型主动脉夹层，包括： • 充分的髂动脉／股动脉通路 • 第一撕裂口的近端应有长度≥ 20 mm 的锚定区；锚定区的近端范围必须无夹层 • 近端锚定区范围的直径在 16至42 mm范围内 | 近端直径：21mm-45mm,远端直径：21mm-45mm；近端直径26mm、31mm有5椎支架，分别对应远端直径；21mm、26mm，长度为100mm;近端直径21mm-26mm长度为：100mm、近端直径28mm的长度为100mm、150mm、近端直径31-45长度为:100mm、150mm、200mm； | / | 进口
20250507040 | 主动脉成型及阻断球囊导管 | 适用于暂时性阻断主动脉血管或协助自膨式血管内支架(覆膜支架)扩张。 | 球囊充盈范围：10–37 mm；球囊长度：4 cm（标记带）；导管长度：90 cm； 导丝兼容性：0.035" 180 cm 长 ；球囊导管外径：10 F | / | 进口
20250507041 | 卵圆孔未闭封堵器 | 对于不明原因偏头痛、短暂性脑缺血发作、不明原因脑卒中、斜卧呼吸-直立性低氧血征、睡眠呼吸暂停综合征、神经减压病、冠脉动脉正常的心肌梗死等临床综合征的患者，经多普勒发泡实验和右心声学造影结果呈中到大量分流的阳性患者，同时疾病长期发作严重影响其工作和生活，可选择经皮卵圆孔未闭封堵术。 | 腰部直径分别为2mm、2.5mm、5.5mm 盘面直径从1818到3636 由网塞（覆派瑞林涂层）、端头、阻流体组成，阻流体通过缝合线缝合在网塞上。 包含配件：网塞的材料为镍钛合金，覆派瑞林涂层，端头为022Cr18Ni14Mo3不锈钢，阻流体为聚酯无纺布，缝合线为涤纶线。 | / | 国产
20250507043 | 透析液过滤器 | 利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 | 由外壳、纤维膜、端盖、密封圈、封口胶、保护盖组成。 | 费森尤斯血液透析装置4008s、5008s | 均可
20250507044 | 折叠式丙烯酸人工晶状体 | 白内障术后因玻璃体切除，需要襻部支撑性较高的人工晶状体，故需植入三片式单焦非球面人工晶状体 | 长度：13mm 材质：三片式疏水性丙烯酸酯 光学直径：6mm 度数范围：+10D-+30D | / | 进口
20250507045 | 折叠式丙烯酸人工晶状体 | 白内障术后因玻璃体切除，需要襻部支撑性较高的人工晶状体，且度数范围广，故需植入三片式单焦球面人工晶状体 | 长度：13mm 材质：三片式疏水性丙烯酸酯 光学直径：6mm 度数范围：-10D-+30D | / | 进口
20250507046 | 硬性接触镜验配试纸 | 眼科于眼患者测试泪膜破裂时间用 | 纸质染色条，由含荧光素染色头部及不含荧光素体部构成，试纸长56mm*宽7mm，前段荧光染色部分长17mm*宽5mm | / | 国产
20250507047 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | 用于体外定量测定人血清和孕妇羊水中的甲胎蛋白（AFP）水平，唐氏综合征筛查。 | 1.用于体外定量测定 人血清 和孕妇 羊水中的甲胎蛋白（ AFP） 2.总不精密度≤8% 3.300测试/盒 4.校准品0（S0）-校准品6（S6） 2.5mL/瓶。 | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫仪 | 进口
20250507048 | 多项检测用质控品 | 用于产筛诊断项目的质量控制监测。 | 三水平：3×2.5mL | 贝克曼DXI800全自动化学发光免疫仪 | 进口
20250507049 | 氧化酶试剂 | 氧化酶试剂用于肠杆菌科和非发酵菌属的初步鉴定，以便于试验操作者正确选取相应的鉴定药敏板条，快速准确为临床提供诊治依据 | 50测试/瓶，液体装，成分为：四甲基对苯二胺二盐酸盐或二甲基对苯二胺二盐酸盐 | / | 均可
20250507050 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）药敏纸片 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）药敏实验 | 头孢他啶/阿维巴坦（CZA）含量（30ug/20ug） 50片/瓶 | / | 均可
20250507051 | 诺如病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于患者粪便样本中诺如病毒RNA的定性检测。 | 1、 包装规格：10人份/盒。 2、 ★覆盖亚型：GI、GII和GIV型诺如病毒 3、 ★是否有内标：有监控核酸提取和PCR扩增检测过程，减少假阴性结果的出现。 4、 样本类型：粪便 5、 ★分析灵敏度：1.0×103 copies/mL 6、 ★精密度：批间精密度CV≤5% 7、 抗干扰性：青霉素（20 U/mL）、克林霉素（13.11 mg/L）、头孢唑林（106 μg/mL）、红霉素（12 mg/L）、诺氟沙星（2.5 mg/L），在本试剂盒的检测条件下，对检测结果的均无干扰。 | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
20250507052 | 乙型肝炎病毒核糖核酸(HBV RNA)检测(PCR-荧光探针法) | 体外定量检测临床血清样本中的乙型肝炎病毒(HBV)RNA | 1、 包装规格：24人份/盒。 2、 检测样本类型：血清 3、 样本体积：200 uL 4、 ★核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术。 5、 ★核酸提取温度：常温 6、 ★检测灵敏度/检测下限：50 copies/mL 7、 线性范围：100--1.0E+09 copies/mL 8、 准确性：阳性参考品符合率100%，阴性参考品符合率100%。 9、 精密度：批间精密度CV≤5% 10、抗干扰能力：血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3g/dL）、总IgG（≤40mg/L）对检测结果没有影响 11、 ★是否有内标：有全程参与核酸提取和扩增的内标 12、 ★试剂有效期需求：提取和扩增试剂有效期均≥12个月 | 圣湘S11A全自动核酸提取仪与宏石slan-96p荧光PCR仪用 | 国产
20250507053 | 取卵液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/瓶。组成成分包括庆大霉素、氯化钠、氯化钾、硫酸镁磷酸二氢钾、葡萄糖、乳酸钠、乙二胺四乙酸、乙磺酸、肝素、碳酸氢钠、氯化钙、注射用水。 | 无 | 进口
20250507054 | 取卵液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/盒。产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、4-吗啉丙磺酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水。 | 无 | 进口
20250507055 | 配子缓冲液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 125mL/盒。产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、4-吗啉丙磺酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水。 | 无 | 进口
20250507056 | 卵裂期胚胎培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 30 mL/盒。产品由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、天冬酰胺、天冬氨酸氯化钙、乙二胺四乙酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、甘氨酸、人血清白蛋白、透明质酸、硫辛酸、硫酸镁、蛋氨酸、氯化钾、脯氨酸、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、牛磺酸、注射用水组成。 | 无 | 进口
20250507057 | 囊胚培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 30 mL/盒。该产品是由丙氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、精氨酸、天冬酰胺、天冬氨酸、氯化钙、泛酸钙、胱氨酸、庆大霉素、葡萄糖、谷氨酸、昔氨酸、组氨酸、人血清白蛋白、透明质酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、硫酸镁、蛋氨酸、苯丙氨酸、氯化钾、脯氨酸、盐酸吡哆醛、核黄素、丝氨酸、碳酸氢钠、氯化钠、柠檬酸钠、磷酸二氢钠、乳酸钠、丙酮酸钠、硫胺、苏氨酸、色氨酸、酪氨酸、缬氨酸、注射用水组成。 | 无 | 进口
20250507058 | 胚胎移植液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 10ml/瓶 | 无 | 进口
20250507059 | 磷酸盐缓冲液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 500ml/瓶。为无机盐缓冲溶液,由注射用水、氯化钾、磷酸二氢钾、氯化钠、磷酸氢二钠组成。 | 无 | 进口
20250507060 | 受精液（G-IVF） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 60mL/盒。产品组成成分包括:氯化钠、氯化钾、磷酸二氢钠、硫酸镁、葡萄糖、果糖、乳酸钠、丙酮酸钠、丙氨酰谷氨酰胺、丙氨酸、天门冬氨酸、天冬酰胺、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丝氨酸、牛磺酸、乙二胺四乙酸、庆大霉素、碳酸氢钠、氯化钙、人血清白蛋白、注射用水。 | 无 | 进口
20250507061 | 石蜡培养油（组织培养油） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 100 mL/盒。该产品组成成分为无菌的轻质石蜡油。 | 无 | 均可
20250507062 | 精子操作液（7%PVP） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 5*0.1ml/盒。本产品为粘滞性培养液，组成成分为:氯化钙，乙二胺四乙酸，葡萄糖，硫酸镁，聚乙烯吡咯烷酮，氯化钾，磷酸二氢钾，人重组白蛋白，碳酸氢钠，氯化钠，乳酸钠，丙酮酸钠，注射用水。 | 无 | 进口
20250507063 | 精子激活剂 | 用于精子激活 | 0.1ml/支 | 无 | 进口
20250507064 | 精子冷冻液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 10ML/瓶，2瓶/盒。产品由氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、二水氯化钙、碳酸氢钠、乳酸钠、硫酸庆大霉素、人血白蛋白、蔗糖、 磷酸二氢钠、羟乙基哌嗪乙磺酸、无水葡萄糖、水、甘油组成。 | 无 | 进口
20250507065 | 钙离子 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | A23187，1mL/瓶 | 无 | 进口
20250507066 | 玻璃化解冻液套装（玻化解冻液） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4.5mLx4/盒。产品包括解冻液、稀释液及清洗液，均为无菌、澄清液体。解冻液和稀释液组成成分为: 蔗糖，替换补充血清，庆大霉素，199HEPES缓冲溶液，冲洗液组成成分为: 替换补充血清，庆大霉素和199HEPES缓冲溶液。 | 无 | 均可
20250507067 | 玻璃化冷冻液套装（玻化冷冻液） | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4.5mLx2/盒。产品包括平衡液及玻璃化冷冻液，均为无菌、澄清液体.平衡液组成成分为:乙二醇，二甲基亚砜，替换补充血清，庆大霉素，199HEPES缓冲溶液:玻璃化冷冻液组成成分为:蔗糖，乙二醇，二甲基亚砜，替换补充血清，庆大霉素和199HEPES缓冲溶液。 | 无 | 均可
20250507068 | 透明质酸酶 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 4×1.0ml/支，4支/盒。由氯化钠、氯化钾、硫酸镁、氯化钙、碳酸氢钠、硫酸庆大霉素、人血白蛋白、无水葡萄糖、磷酸二氢钾、 羟乙基哌嗪乙磺酸、丙酮酸钠、乳酸钠、透明质酸酶和纯化水组成。 | 无 | 国产
20250507069 | 未成熟卵母细胞培养液 | 用于辅助生殖配子处理及培养 | 2ml*5支，5支/盒。成分：人血清白蛋白、氯化钠、注射用水。 | 无 | 国产
20250507070 | 冷冻载杆（杆状） | 适用于人类辅助生殖 技术中冷冻储存胚胎或卵母细胞 | / | 无 | 均可
20250507071 | 冷冻支架（胚胎冷冻支架） | 辅助生殖实验室配套用品 | 直径：10mm、材质：超低温冷冻塑料 | 无 | 国产
20250507072 | 气体在线过滤器 | 辅助生殖实验室配套用品 | 1、空气过滤效率99.99%；2、高效椰壳活性炭吸附层，特殊装填工艺，扩大吸收面积20倍，减少过滤死腔；3、GMP标准生产，经严格物理及过滤性测试。 | 无 | 国产
20250507073 | 试管架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：14ml双层12孔、材质：医用不锈钢； | 无 | 国产
20250507074 | 巴氏吸管 | 用于IVF实验室细胞处理 | 规格尺寸：5英寸，材质：硼硅酸玻璃； | 无 | 进口
20250507075 | 吸管 | 用于胚胎培养 | 聚乙烯材质，独立包装，带刻度 3ml | 无 | 进口
20250507076 | 针式过滤器 | 辅助生殖实验室配套用品 | 直径：50mm，孔径：0.22μm | 无 | 国产
20250507077 | 中央井培养皿 | 用于胚胎培养 | 60mmx15mm,聚苯乙烯材质，中心孔结构 | 无 | 进口
20250507078 | 四孔皿 | 用于胚胎培养 | 24mmx60mm,聚苯乙烯材质，4孔 | 无 | 进口
20250507079 | 体外受精培养皿 | 用于胚胎培养 | 35mmx13mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507080 | 矮壁培养皿（ICSI皿） | 用于胚胎培养 | 50mmx9mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507081 | 60mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 60mmx15mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507082 | 35mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 35mmx10mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507083 | 100mm培养皿 | 用于胚胎培养 | 100mmx20mm,聚苯乙烯材质 | 无 | 进口
20250507084 | 注射针 | 用于单精子注射用 | 单精子注射针角度包括25，30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间，穿刺针末端包含带尖和不带尖两种选择。 | 无 | 均可
20250507085 | 持卵针 | 用于单精子注射持卵使用 | 持卵针角度包括25， 30, 35度三种，针尖长度有700微米和1000微米两种可以选择，针尖内径在4.0-5.5微米之间，针尖外径在5.5-7.0微米之间。 | 无 | 均可
20250507086 | 剥卵针 | 用于卵母细胞颗粒细胞剥离 | 规格型号：75μm、135μm、145μm、155μm、200μm、290μm；优质高分子材料，强度好，不易折断；对RI和cook枪都适配。 | 无 | 均可
20250507087 | 10支位精子上游架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：10孔位精子上游架；材质:医用不锈钢 | 无 | 国产
20250507088 | 5支位巴斯德吸管架 | 辅助生殖实验室配套用品 | 尺寸大小：5支位巴斯德吸管架；材质:医用不锈钢 | 无 | 国产
20250507089 | CO2培养箱清洁剂（配喷嘴） | 胚胎实验室培养箱消毒 | 规格：1000ML/瓶，主要成分：季铵化合物：氯化正烷二甲苯甲基铵（苯扎氯铵） 1.3mg/g | 无 | 进口
20250507090 | 复合双链季铵盐消毒液 | 胚胎实验室台面及物表消毒。 | 500ml/瓶。季铵盐含量在0.9g/l-1.1g/L，无色透明、不挥发、无刺激性气味、无腐蚀。水溶性好、表面活性强、性质稳定。 | 无 | 国产
20250507091 | B超探头套 | 配套B超探头使用，IVF技术专用。 | 1、橡胶材质，无硅油和粉末，一次性使用。 2、宽度5cm,长度30cm。 | 无 | 国产
20250507092 | 支撑芯 | 用于辅助经认可的胚胎移植装置插入子宫，以便置放体外受精胚胎进入子宫腔。 | 10支/盒。由硬芯和手柄组成， 硬芯由内芯和外管组成。 手柄分为可调 节手柄和不可调节手柄。硬芯： 304不锈钢（ 内芯） ， 聚烯烃弹性 体（ 可调节手柄的外管） ， 聚乙烯（ 不可调节手柄的外管） ； 手柄： 聚碳酸酯（ 不可调节手柄） ， 缩醛树脂和黄铜（ 可调节手 柄） 。货架有效期3年。刚硬可调节支撑芯，轴座可锁定位置，适用于各种宫颈形态的胚 胎移植导管配套使用。原料选用符合国家医用标准，获医疗设备 CE 认证。规格：支撑芯外径 2.8Fr，长度 28cm。无菌，无乳胶，一次性使用。 | 无 | 进口
20250507093 | 一次性穿刺架 | 适用于经阴妇科囊肿穿刺、生殖取卵穿刺，建立通道保 障穿刺的精准性和安全性。 | 1、一次性使用，避免交叉感染。 2、采用纯金属针道，ABS树脂包裹，有良好的材料韧性，装卸方便。 3、加大金属进针孔，视野更好，操作更安全。 | 无 | 国产
20250507094 | 一次性使用负压管 | 该部件为配合B超机负压泵使用的组合部件。用于连接取卵针和负压泵的。专机专用耗材。 | 由一次性使用负压连接管和过滤器组成，经环氧乙烷灭菌。和负压泵配合使用。 | 通用电气医疗系统（中国）超声诊断仪配置取卵专用负压吸引器型号K-MAR-5200配套使用耗材 | 进口
20250507095 | 移植管 | 用于辅助生殖胚胎移植 | 组成：由导引导管和转移导管组成。 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年 个性化设计：弧形胚胎移植导管设计用于在精准掌控下，将体外受精胚胎放入子宫腔。 头端膨大设计，圆滑头端保护内膜。距头端4cm和5cm处各一个标记环，防止进入过深。内芯2.8FR,减少培养液吸入量。 | 无 | 进口
20250507096 | 双腔取卵针 | 用于辅助生殖取卵 | 组成：由取卵针针管、针座、吸引管、冲洗管、试管塞、冲洗管接头和负压接头组成。 材质：取卵针针管：304不锈钢；针座：聚碳酸酯和聚丙烯；吸引管和冲洗管：氟化乙丙烯；试管塞：硅胶；冲洗管接头和负压接头：聚碳酸酯。 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年。 个性化设计：双腔的设计让冲洗和抽吸可以同时或间歇进行。 EchoTip增强了针尖在超声下的显影效果。 | 无 | 进口
20250507097 | 单腔取卵针 | 用于辅助生殖取卵 | 组成：由取卵针、手柄、吸引管、试管塞、真空管、冲洗管、真空管接头和连接管组成。 材质：取卵针针管：304不锈钢；针座：聚碳酸酯；吸引管：聚四氟乙烯/氟化乙丙烯；试管塞：硅胶；真空管、连接管：氟化乙丙烯；真空管接头：聚碳酸酯。EchoTip增强了针尖在超声下的显影效果 灭菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期为3年。 | 无 | 进口
20250507098 | 排卵检测试纸（促黄体生成素LH检测试纸） | 通过尿液进行LH定性检测，推测排卵时间，有助于临床诊疗 | 试纸条独立或非独立包装均可，一张试纸配一个一次性尿杯 | / | 国产
20250605001 | 弹力胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位，为背材上涂有具有自粘特性的胶粘刑的胶带，不与创面直接接触。 | 7.5cm*5m |  | 进口
20250605002 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 用于症状外周动脉疾病患者，以改善和恢复其相关血管血流。 | 支架为ePTFE覆膜，覆膜有肝素涂层，拉线式释放。建议直径5mm~13mm，长度25mm~150mm。 |  | 进口