| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疼痛病区 | 低温等离子体多功能手术系统 | 1.主机界面采用一体化全触屏式智能操作,LED 液晶显示屏具有自动检测刀头和附件连接功能、具有故障自动检测显示和报警声音提示、使用双脚踏控制； 2.触屏界面同时具有:汽化切割、消融凝血、消融定时;功率≤300W.工作档位1-9档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从 0-999 秒可调，0档不计时； 3.至少具备2种工作频率:汽化切割输出频率≥100kz;凝血消融输出频率≥450Khz； 4.治疗温度:低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。 消融温度:40～53℃，止血温度:40～58℃，切割温度:40～70℃； 5.主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小； 6.配置需求：双功能脚踏控制板(防水≥IPX8级)1套 | 国产 |
| 2 | 重症医学科 | 人工心肺复苏机 | 携带方便，可连接中心供氧装置，10秒内快速启动，可调节潮气量，按压深度等指标，按压频率 100次/分，深度 0-6cm 连续可调，可直视显示潮气量 0-1000ml连续可调； | 国产 |
| 3 | 重症医学科 | 有创呼吸机 | 1.气动电控呼吸机，适用于成人，儿童病人类型;同时配置有备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示，可用于技能培训； 2.具备有创通气模式包括:容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步问歇指令通气 SIMV、压力控制通气下的A/C 和SIMV、CPAP/PSV、室息通气模式，双相气道正压通气;自动适应性压力调整容量控制功能;压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式(PRVC-SIMV);自适应分钟通气量通气； 3.具备氧疗功能，可以调节氧疗流速(2~80L/min)和氧浓度； 4.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化； 5.潮气量范围:20m1-4000ml，能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求； | 国产 |