| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 介入中心 | 电子胃肠镜 | 进口 | 1、电子胃肠镜需具备治疗的功能。CCD像素≥80万，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰； 2、电子肠镜需CCD像素≥80万，可清晰地显示微小、扁平病变，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰； 3、胃镜器械通道≥3.2mm； 4、标配附送水通道； 5、胃镜上角度≥210°，下角度≥110°； 6、胃镜插入管外径≤9.8mm； 7、肠镜器械通道≥3.8mm； 8、可与潘泰克斯主机配套使用,肠镜胃镜各两根； |
| 4 | 皮肤科 | 激光和脉冲光工作站 | 进口 | 1.配置的手具可以治疗标配功能以外，还具有选配升级空间，满足科室发展的需要。 2.配置至少有三个单独治疗手具（血管型嫩肤治疗手具治疗范围:毛细血管扩张、鲜红斑痣，血管瘤，瘢痕等;色素型嫩肤治疗手具治疗范围:雀斑、日光性黑子、脂溢性角化等;痤疮治疗手具）或多个可更换滤光片以保证后期使用的精准性及专业性。 3.具备2940nm铒激光治疗手具或1565nm非剥脱光纤点阵激光治疗手具（具备以上手具其一即可）；治疗范围：痤疮瘢痕、外伤性瘢痕等;多种光斑尺寸可选； 4、手具头制冷功能：具备三档及以上冷却调节器； 5、控制方式：全彩触摸屏控制 6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880 配置要求： 1、主机 1台 2、IPL或DPL治疗手具 至少2套或含多个滤光片 3、痤疮治疗手具或滤光片 1套 4、激光治疗手具 1套 5、脚踏开关 1个 6、防护眼镜 2副 7、加水工具 1套 |
| 5 | 皮肤科 | 射频治疗仪 | 进口 | 1.输出频率：>40MHZ。 2.手具最大输出功率：大于等于300W，灵活可调。 3.治疗手具无需增加带回流电极的回流极片。 4.带全程接触式冷却 5.需配置高精度红外瞄准器，可快速测定皮肤温度。 6.治疗没有任何耗材，治疗过程无需任何麻醉。 7.采用经调制的连续波射频，非脉冲式射频。 8.冷却方式：全程接触式冷却。 9.热作用深度：浅、中、深三档或三档以上可调 10.为满足临床需求，需要配置两个治疗手具 11.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880 设备配置要求： 1、主机 1台 2、面部定点治疗手具 1套 3、眼周定点治疗手具 1套 4、脚踏开关 1个 5、钥匙 2把 6、加水工具 1套 |
| 7 | 乳腺甲状腺外科 | 植发设备（手术动力系统） | 国产 | 主要用于骨科、整形外科、耳鼻喉科中对生物体骨组织和软组织的钻孔、锯切处理； 参数要求： 1、耐腐蚀性：应达到YY/T 0149中5.4b级的规定:外表面b级； 2、温度: 在标称输出转速或频次下空载连续运转５min，主机表面温度应不大于50℃； 3、钻头锋利壁薄、可置换性强、可重复消毒； 4、设备具有多个系统，可根据医师熟练程度进行相应调节。 5、提取手机直机头和电机部分可以拆卸。手机前半段能高温高压和环氧乙烷消毒2种灭菌方式。 6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880 配置: 手术动力系统一台 手术动力系统提取手机2把 电源线一条 脚踏板一个 铝塑箱一个 提取钻环Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各四个、整形镊（平直、直弯、圆弯、圆弯（齿）各3把、种植打孔刀Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各2、分株刀3把、种植笔Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各3个、额带式放大镜一个、消毒盒一个、分离垫板3包。 |
| 8 | 乳腺甲状腺外科 | 水动力负压吸脂系统 | 进口 | 1.压力调节范围：至少满足30bar-110bar 2.压力设置：至少满足30、50、70、90和110bar五档调节 3.可用控制面板预置压力 4.可用脚踏开关启动压力装置 5.需带电力驱动装置的无菌压力容器 6.吸脂真空压力调节范围：至少满足-800-0mbar可调 7.治疗头：无菌，一次性治疗头，可重复消毒灭菌套管 8.供电电源：220V-230V (可对接国内220V标准电压，无需更改线路），6A，50Hz 9.脂肪收集器：用于脂肪保存并再次移植，脂肪收集器可重复消毒，脂肪收集器可根据容器上的刻度控制脂肪抽吸量，脂肪收集罐设有底部排水口，可排出多余液体及破碎脂肪颗粒 10.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880 配置要求： 主机 1 脚踏开关 2 回收罐（含防水过滤器） 2 脂肪收集器 1 抽吸探针 4 注入探针2.5 mm / 25 cm 1 标准注入/抽吸探针3.5 mm / 25 cm 1 标准注入/抽吸探针3.8 mm / 30 cm 1 标准注入/抽吸探针4.2 mm / 25 cm 1 |