## Sheet1
成都市级医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第五批（第一次）调研明细表（CDWYDY-2026-05-01)
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 及基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 参与调研供应商名称 （要求省级或以上总代/厂家） | 联系人 | 联系方式 | 响应质保年限 | 过保后维保比率 | 满足需求预算范围内 高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 基本功能要求 及基本配置（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 备注
1 | 市级医院 | 各类硬式内窥镜、腹腔镜 | 48 | 10 | 480 | 1、全高清成像光学内窥镜，主要用于对肝胆外科、胃肠外科、利尿外科、妇科等科室的疾病进行微创诊断和治疗，可兼容多品牌的摄像系统和摄像头； 2、直径10mm及5mm，视角30 度； 3、工作长度≥310mm； 4、可高温高压灭菌； 5、每根目镜配消毒盒（塑料盒耐高温）。 配置要求：10mm，38根；5mm，5根，10mm加长目镜5根 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
2 | 市级医院 | 消毒机器人 | 1 | 60 | 60 | 1）智能避障：可通过传感器定位技术实现自主避障； 2）具备不少于三种消毒方式：紫外照射消毒、过氧化氢消毒和等离子空气过滤消毒；可灵活组合使用； 3）消毒效果：可达到高水平消毒； 4）主机有操作屏，可远程操作，控制消毒任务执行； 5）需要在多个手术间布点，以便自动运行。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
3 | 市级医院 | 行为管理系统 | 1 | 180 | 180 | 1.可以通过一卡通 2.可指纹、密码识别 3.可人脸识别 4.二维码识别等多种识别系统自动识别进出手术室的人员身份，包括手术衣管理模块，手术鞋子管理子系统，更衣鞋柜管理模块，外出衣管理子模块，门禁管理子模块，护工管理系统。支持医院多个手术区域在用一平台上进行管理，支持临时人员自助登记，系统门禁大屏关联手术排班，仅允许排班人员自动取手术衣 5.配置要求：智能收发衣柜、鞋柜、前台工作站、FRID标签、行为管理显示大屏，千兆网络交换机，系统服务器。 6.可跨院区使用，老院区改建可直接使用该系统，只需要新增硬件设备 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
4 | 市级医院 | 手术物流机器人 | 2 | 50 | 100 | 1.主要用于手术间无菌物品转运； 2.载重≥200Kg,激光导航，集IC卡、面部识别、指纹识别于一体； 3.WIFI和全网通4G、灯光及语音提示，续航能力≥10-14小时； 4.电池容量≥50AH，充电模式自动充电，充电时间4小时； 5.该机器人为顶式物流机器人，可远程下单； 6.配置要求（单套）：主机1套，充电器1套，顶式台车5个。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
5 | 市级医院 | 腔镜器械 | 1 | 380 | 380 | 1、主要用于开展腹腔镜手术； 2、器械生产应符合行业标准:与患者接触部分采用符合规定的不锈钢材料制成，钳头部采用符合规定的不锈钢材料制造； 3、器械根据设计可进行拆分、吸引器零配件可任意装配，可高温高压消毒； 4、器械钳头经热处理，硬度符合标准，器械进入人体部分表面粗糙度符合标准； 5、穿刺器密闭效果好，可高温高压。零配件均可通配，特别是冲洗器配件可互换，不漏水。 6、器械清单： （1）直分离钳5*330mm：微创手术中，分离组织，为术者提供夹持,分离功能(手柄三拆、不带锁扣)；105把 （2）弯分离钳5*300mm：微创手术中，分离组织，为术者提供夹持,分离功能(手柄三拆、不带锁扣)；105把 （3）小剪刀5*300mm：微创手术中，剪切组织、缝合线。(手为术者提供剪切功能。柄三拆、不带锁扣)；110把 （4）大剪刀10*330mm：:微创手术中，剪切组织、缝合线。为术者提供剪切功能。(手柄三拆、不带锁扣)；10把 （5）无创抓钳（肠钳）5*330mm：微创手术中，抓钳组织、损伤小(手柄三拆、不带锁扣)；60把 （7）弹簧抓钳5*330mm：微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位；30把 （8）输尿管抓钳5*330mm：微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位(手柄三拆、不带锁扣)；5把 （9）大钛夹钳10*330mm：微创手术中，将钛夹送入腹腔内，夹合血管使用；20把 （10）胃钳5*330mm：微创手术中，夹持各类无病变，不需要切除、损伤的部位(手柄三拆、不带锁扣)30把 （11）气腹针2*150mm：用于腹腔建立气腹用，10把。气腹针2*70mm：3把 （12）荷包抓钳8齿/9齿：微创术中/开放手术,术中缝合荷包；10把 （13）减压针5*330mm：微创手术中，术中胆囊减压；15把 （14）吸引器5*330mm：微创手术中进行冲洗作用；130把（保证每把配件可以互换，且不漏水） （16）0型持针器5*330mm：微创手术中，术中缝合；30把 （18）穿刺器5mm：微创手术中，术中建立通道用；100把 （19）穿刺器10mm：微创手术中，术中建立通道用；100把 小儿穿刺器5mm，4个；小儿穿刺器10mm4个，微创手术中，术中建立通道用 （20）转换器：术中使用10mm穿刺器转换5mm穿刺器，匹配10mm穿刺器；50个 （21）电钩5*330mm：微创手术中，术中电凝电切；70把 （23）小钛夹钳5*330mm：微创手术中，将钛夹送入腹腔内，夹合血管使用；10把 （24）电棒5*330mm：微创手术中进行电凝止血作用；15把（是否需要带吸引），10mm钝头分离棒，5把 （25）冲洗插管20把（定制，带把手穿刺三升袋，500ml输液瓶，5mm单通道） | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
6 | 市级医院 | 体位垫 | 132 | 0.6 | 79.2 | 1.腿垫：40*24*1.5（cm)±2cm,46个； 2.腋枕：50*15*7（cm)±2cm，27个（10个记忆海绵，17个凝胶）； 3.体位垫（长）：120*60*1.5（cm)±2cm,6个； 4.俯卧位头垫（带镜子）：（30~40）*27.5*（17.5~20.3）cm,6个； 5.头圈：21*7*7（cm)±1cm，20个；21*7*5（cm)±1cm，5个；14*5*3（cm)±1cm，2个； 6.流体垫： （1）成人医用体位胶垫小号体位垫+棉套：30*51（cm)±2cm，10个； （2）成人医用体位胶垫中号体位垫+棉套：41*76（cm)±2cm，10个； （3）成人医用体位胶垫大号体位垫+棉套：64*91（cm)±2cm，10个； 7.侧卧位垫：64*46*25（cm)±2cm，2个； 8.俯卧位垫：用于要胸椎手术，可左右平移调整宽度，50*16*13/19（cm)±2cm,8个； | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
7 | 市级医院 | 输液塔 | 28 | 6 | 168 | 1、带有四个独立高度可调挂钩。 2、每个挂钩最高冲洗液安全负荷≥ 10000ml。 3、只需释放按钮操作，挂钩高度即可从≥168cm-250cm任意可调。 4、具备助力提升功能，挂钩有刻度显示。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
8 | 市级医院 | 器械桌 | 38 | 0.5 | 19 | 1.字母器械桌： （1）母桌：≥长120cm*宽70cm*高84cm，三面带护栏，10张； （2）子桌：≥长95cm*宽67cm*高80cm，三面带护栏，10张；（满足母桌套子桌） 2.其他器械桌：≥长120cm*宽70cm*高84cm，三面带护栏，23张。（制作前与手术室沟通确认尺寸再进行生产） | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
9 | 市级医院 | 输血输液加温仪 | 10 | 6.5 | 65 | 1.主要用于患者输血/输液时对液体及身上身下加温处理；输出温度 35-40℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警:41.5℃士0.5℃； 2.能完全防止手术过程中产生的液体渗透至加温垫(毯)的内部，保证设备安全运行； 3.控制器具有多路输出功能，可连接加温垫、加温毯、输血输液加温；15分钟内可将液体加温至所需的温度；适用不同规格的输液袋或瓶装液体(至少包含0.5L、1L、2L、3L)，可设置温度范围:≥31℃-43℃； 4.设备运行无噪音，可连续24h不间断工作 5.配置要求（单套）：主机一套，半身加温垫一套，半身加温毯一套 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
10 | 市级医院 | 术中病人加温系统 | 10 | 8 | 80 | 1.主要用于患者输血/输液时对液体及身上身下加温处理；输出温度 35-40℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警:41.5℃士0.5℃； 2.能完全防止手术过程中产生的液体渗透至加温垫(毯)的内部，保证设备安全运行； 3.控制器具有多路输出功能，可连接加温垫、加温毯、输血输液加温；15分钟内可将液体加温至所需的温度；适用不同规格的输液袋或瓶装液体(至少包含0.5L、1L、2L、3L)，可设置温度范围:≥31℃-43℃； 4.设备运行无噪音，可连续24h不间断工作 5.配置要求（单套）：主机一套，半身加温垫一套，半身加温毯一套 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
11 | 市级医院 | 气压止血仪 | 10 | 2 | 20 | 1、术中可随时增减设定值。 2、止血袖带连接为国际快速插拔式接口。 3、立式支架、金属外壳。 4、硅胶袖带快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉，自动缓慢放气。 5、在突然断电情况下能始终保持压力。 6、配置要求（单套）：主机1台，移动架1套，篮筐1个，可高温高压消毒硅胶止血袖带（大号8个/每台，中号4个/每台，小号2个/每台）。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
12 | 市级医院 | 重症监护床（电动病床） | 41 | 2.8 | 114.8 | 1、电动功能:背部升降、腿部升降、整体升降、整体前倾、整体后倾、背膝联动上升(腹部减压功能)、背膝联动下降、一键电动CPR+手动CPR。具备医用电动系统，床尾控制器，护栏内外按键操作。 2.具备静音脚轮带刹车，防腐蚀，耐酸性佳，耐磨，静音，防缠绕。 3.配置包含但不限于:中控脚轮系统、床边引流挂钩4个、床垫、束缚捆扎拉手10个、输液插孔4个、输液架1根、助力棒插孔、蓄电系统1套、床垫1个。 4.床板≥1950mm，床面宽≥900mm，全长≥2200mm，全宽≥1080mm，安全载重≥220kg。 5.具有背膝联动功能，即背板上升时自动回缩适当的距离，能有效降低长期卧床病人患褥疮的可能性，防止体位下移。 6.表面经过多道工序处理，易擦拭消毒，不留痕。 7.具有锁定装置，紧急时能方便拆卸抢救病人。 8.四片式分体式升降护，护栏具有缓冲装置。 9.床板共设置≥8套束缚装置，用于限制躁动患者。 10.床板共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩。 11.具备蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电量 24小时以上。 12、具备床下置物架，放置病人便盆、尿壶等用物。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
13 | 市级医院 | 检查床 | 160 | 0.2 | 32 | 1.床板为十二层木板，床面内芯为 35号以上高密度海绵，床面为 PU 面料包裹; 2.床脚采用斜三角支撑结构; 3.床头床尾连接稳定杆≥3根。 4.材质:不锈钢 5.规格:标准床体 6.功能:平面床板、靠背可调，人造防皮，四脚平稳。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
14 | 市级医院 | 急救车 | 40 | 0.8 | 32 | 1、产品规格:≥750X490X950mm； 2、推车右侧配有侧拉板，增加有效操作面≥350mmX300mm，侧拉板采用ABS树脂一次性注塑成型，中间凹陷深度≥5mm，壁厚≥3mm,负载≥5kg； 3、抽屉≥5个，采用ABS树脂注塑成型，配有醒目标签牌让医3mm，负载5Kg。护人员更加快捷存取物品，抽屉负载≥30Kg。 4、药盘采用ABS树脂一次性注塑成型，配有醒目标签牌让医护人员更加快捷存取物品5、车体立柱壁厚≥1.5mm。 6、底板采用ABS树脂一次性注塑成型四角自带防撞块，底板厚度≥50mm，圆弧设计。 7、脚轮为≥100mm防缠绕静音双面脚轮，其中2只双向带刹，单只动态载重≥100Kg。 8、配置:仪器架一件、输液架一只、洗手液架一件、锐器盒架一套、氧气瓶架一件、复苏板一张、污物桶二只。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
15 | 市级医院 | 转运推车 | 80 | 1.5 | 120 | 1.规格:长1950mm*宽650mm*高500-850mm±20mm。 2.背部气动调节升降、手摇整体升降，能调节床头高度，有床档及安全保护措施，转向方便，具备中控脚轮系统，台面需有能固定和拆洗的垫子。 3.床面及护栏采为ABS。 4.转移床垫采用涤纶材料，防静电，两侧各有2个拉手。 5.具备防压力性损伤床垫，高度≥6cm，防水。 6.在推车左右各有≥2处点滴架的安装孔，输液架可固定在插孔中。 7.配置（单套）:转运推床主体1台、护栏1副、中控脚轮4个、中心第5轮1个、高度调节手柄1个、伸缩式输液架1根、氧气瓶挂架1个、床底托盘1个、转移床垫1张、防压力性损伤床垫1张、约束带2根、挂钩4个。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
16 | 市级医院 | 发药车 | 30 | 0.7 | 21 | 1、规格要求:≥680x460x915mm±5mmm； 2、抽屉面板为ABS树脂注塑成型，抽屉共5个，配三个抽斗，内配可调活动式隔条，隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔，小抽斗可分8x6=48格、中抽斗可分8X6=48格、大抽斗可分8x6=48 格 满足多种药品有序存放，配有醒目标签牌让医护人员更加快捷存取物品；抽屉锁为联动结构所有抽屉可一次性全部解锁、锁定； 3、脚轮为≥100mm 防缠绕静音双面脚轮，其中2只双向带刹，单只动载载重≥100Kg；脚轮有全自由、全锁定两档功能;内置无间隙滚珠轴承。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
17 | 市级医院 | 输液推车 | 80 | 0.55 | 44 | 1.规格:≥682X460X870mm。 2.台面采用ABS树脂 一次性注塑成型，台面厚度≥40mm，有不锈钢护栏防止推动过程中物品掉落，操作台面为≥0.8mm厚304 不锈钢油磨抗指纹板。 3.推车左侧配有侧拉板，增加有效操作面≥340mmX330mm，侧拉板采用ABS 树脂一次性注塑成型，中间凹陷深度≥5mm，壁厚≥3mm，负载≥5Kg。 4.抽屉面板采用ABS 树脂注塑成型，共配一个空间为≥485mmX300mmX85mm的抽屉，配有醒目标签牌，抽屉负载≥30Kg。内配可调活动式隔条，隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔，抽斗可分8X6=48格，满足多种药品有序存放。 5.输液挂架采用304不锈钢焊管焊接成型(配有≥10个挂位)，高度可调节。 6.中板及底板采用ABS树脂一次性注塑成型，底板厚度≥40mm。 7.脚轮为≥100mm防缠绕静音双面脚轮，其中2只双向带刹，单只动载载重≥100Kg。脚轮有全自由、全锁定两档功能。 8.配置:锐器盒架1套，杂物筐1个，垃圾桶1套。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
18 | 市级医院 | 注射泵（双通道） | 90 | 0.65 | 58.5 | 1、精度:士2%(机械精度士1%)，智能导向式页面操作方式，提手和固定夹方便运转或固定。 2、药物有≥10种国际单位可自动换算,各科室适用。 3、适用任何品牌注射器并自动识别注射器规，5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度。 4、给药模式:至少具备恒速注射、时量模式、体重模式、夜间模式。 5、具有流速监测功能，流速误差超过士2%会有报警提示，报警功能:自检交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限，遗忘操作等； 6、内置电池，每一台泵配置落地移动式输液架一个 7、具备3类医疗器械注册证 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
19 | 市级医院 | 输液泵 | 200 | 0.6 | 120 | 1、药物有≥10种国际单位可自动换算，各科室适用； 2、支持限制量设定，适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度； 3、给药模式:至少包含恒速注射、时量模式、体重模式夜间模式等； 4、内置锂电池，在25ml/h速度状态下，标配电池工作时间不小于5小时； 5、事件记录功能:能够存储、回放≥1900个事件；记录≥19条最近治疗方案； 6、输液泵可无线连接静脉输注中央站，连接医院信息系统。 7、具备3类医疗器械注册证。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
20 | 市级医院 | 病床 | 1340 | 0.6 | 804 | 1、规格尺寸:≥长2000X宽940(含护栏)x高500mm； 2、床面两侧设置背部角度显示板，并有特殊刻度标记；脚轮系统:四只中心控制静音万向轮，可防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音； 3、升降系统:背板折起角度0-85°，腿板折起角度0-40°，整体升降范围≥500-700mm;摇杆系统:具备三挡缓释折叠功能,使用无噪音;床垫由三层材料组成，外层床套为防螨透气布料，内衬为防水透气面料，床垫整体实现适合医疗环境的防水、透气、防螨、可清洗； 4、配置清单:手动病床床体1张、ABS床头板1付(带防撞轮)、中控脚轮系统1套、折叠护栏1套、杂物筐1个、伸缩式输液架1根、L型床边引流挂钩2个、输液插孔4个、暗藏式餐桌搁置位1个、PE整体床上餐桌1个、床面角度显示板2个、3D床垫1张。 5、具备直插式可拆卸床头板。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
21 | 市级医院 | 电动病床 | 69 | 2.8 | 193.2 | 1.规格尺寸:≥2270x1080x500~800mm士10mm，床面长宽规格:≥1960X900mm士5mm。 2.具有体位调节功能：背部升降功能:升降角度0~70°土5°;大腿板升降功能:升降角度 0~40°±5°;小腿板调节高度档位数≥6级;整体升降范围500~800mm土10mm;特氏位/反特氏位:倾斜角度0~13°士2°。 3.具备自延位减压功能:背板及腿板上升过程中自动向后延位，缓解腹部压力。 4.按键控制功能:包含背腿联动功能、电动CPR功能、一键式坐姿功能、护栏控制锁定功能、指定功能键锁定功能、急停功能、床底照明等功能。具备手动背部CPR功能，紧急状态下背板的快速放平便于急救。 6.额定载荷:≥180kg;最大静载荷>300kg。 7.床面采用聚丙烯(PP)材料吹塑成型，带透气孔，透气孔≥25个，床面板面≥5个。支持快速拆装，便于床面的清洁消毒,每个床板面上有凸形防滑加强筋，总加强筋≥20条，床面组合后整体周边凸起,防止床垫滑动。配置3D三折床垫，床垫厚度≥80mm，床垫内芯由PE材料制作，可直接用水冲洗，无铬、铅、汞等金属，不含甲醛。四片分体式护栏。 8.床体四角安装直径≥100mm的防撞轮，注塑成型输液架插座≥4个。 9.床脚配置四只中控脚轮,脚轮直径≥125mm,脚轮具有全自由、全锁定功能;具备防尘、防异物卷入装置。 10.电器部分:床底带LED照明灯；配备蓄电池，具备LED 充电指示灯及低电压报警功能(电压小于20V 时蜂鸣报警)。 11.在床面一侧配急停开关，紧急情况下切断电源，立即停止病床工作。 12.配置清单:电动病床床体1张、床头柜1个、手持式操作器1个、隐藏式操作器 1 只、活动引流袋挂钩4只、不锈钢插式输液杆1根、3D床垫1个、移动餐桌1个。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
22 | 市级医院 | 陪伴床 | 1130 | 0.08 | 90.4 | 1.规格:≥长1900mm*宽 650mm*高570mm(展开)，≥长750mm*宽650mm*高910mm(折叠); 2.要求:皮质软垫，颜色风格可选。展开成床，折叠成椅。展开气动缓释下降功能;可配置病区通用锁具，一把专用钥匙控制楼层所有陪护椅，白天关闭，夜晚打开。 3.配置且不限于:双面静音脚轮2个、扶手套2个、可拆洗座椅布套1套。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
23 | 市级医院 | 动态心电记录仪 | 64 | 1.5 | 96 | 1.配置相应分析软件：可在该分析软件中进行数据录入、分析处理、报告上传打印；自适应、自学习、智能化全导联分析，无需人工选择特定导联无需设置电压、不应期等分析参数；同屏显示间期信息、心率信息、散点图信息、心律失常信息；≥2种编辑方法(以模板为中心和以散点图为中心)，多工具互动(直方图、散点图、叠加图)，一个界面完成所有心律失常的编辑。分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整；分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单(最快心率、最慢心率、心律失常事件等顺序)，医生可自定义分析结论模板，书写报告时可同屏显示查看已选图条和报告首页的内容；分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数(最大8倍)叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析；分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能 2.配置清单（单套）:记录盒(内置放大、采集、存储模块)；心电数据处理软件1套、专用心电导联线1根、专用记忆卡(≥34GByte)1套、专用携带包1个 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
24 | 市级医院 | 动态血压记录仪 | 64 | 1.8 | 115.2 | 1.主要用于临床病人24小时动态血压检查以及评估病人高血压状态及临床高血压用药指导; 2.记录盒测量速度快速准确，单次测量时间≤30秒; 3.血压记录同时记录脉搏波，可监测血压测量状态； 4.袖带:扇形袖带，佩戴不易脱落;带有袖带保护套，方便拆卸清洗; 5.具备补测功能:测量失败自动补测，夜间补测功能可关闭; 6.普通干电池供电，能耗低； 7.配置相应分析软件：支持设备管理，可系统登记所有设备序列号编号，可控制传输和分析；软件支持中、英等多种语言，支持72小时分析和趋势图显示； 8.配置要求（单套）：每台动态血压记录盒配备两副袖带及两个背包。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
25 | 市级医院 | 移动式床旁心电图 | 40 | 2.5 | 100 | 1.心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病和心肌梗塞等心脏疾病。 2.支持12导心电同步采集、同屏显示。 3.具备WORKLIST功能，可从IIIS-键提取待检查患者详细信息，减少手工录入; 4.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测; 5.配置心电数据采集系统，支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； 7.配置要求（单套）:1)12导联心电图导联线、成人夹子、吸球；2)平板、蓝牙背夹(主板+外壳)、推车；3)充电线(蓝牙背夹+平板)。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
26 | 市级医院 | 12导联常规心电图 | 4 | 3.5 | 14 | 1.主要用于心电图数据采集，判读患者有无心率失常、冠心病、心肌梗塞等心脏疾病； 2.支持12导心电同步采集、同屏显示； 3.具备WORKLIST功能，可从IIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入； 4.具备≥120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测； 5.配置心电数据采集系统，支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； 6.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机; 7.配置要求（单套）:12导联心电图导联线、成人夹子、吸球；电脑+显示器(CPU:i5及以上;内存:≥8GB;硬盘≥256SSD+1T)显卡。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
27 | 市级医院 | 除颤仪 | 40 | 3.5 | 140 | 1.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AFD)功能，AED功能适用于8岁以下人群。 3.开机时间≤2s，除颤充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s，从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 4.具有智能自检系统，可进行每小时、每天、每周关机自检，并可进行自检结果打印; 5.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 6.具备1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
28 | 市级医院 | 壁挂式空气消毒机 | 90 | 0.45 | 40.5 | 1、人机共存:可在有人状态下进行连续动态消毒，且不生成二次污染； 2、具备彩色液晶显示屏，中文和图形显示; 3、手具备动模式、程控模式：程控数量(定时消毒)不低于10组:可实现多时段程控设置,便于临床科室多样化的使用需求； 4、报警功能:等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警; 5、配备wifi控制模块，微信即可远程智能控制设备，手机可实时监控设备运行情况，保证消毒效果；手机自动记录设备开关机时间和运行时间。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
29 | 市级医院 | 移动式空气消毒机 | 120 | 0.5 | 60 | 1.消毒方法:等离子体;可在有人状态下进行连续动态消毒，且不生成二次污染。 2.持续工作≥1小时，对体积为100m³室内空气中的自然菌消亡率均≥95%，空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%。颗粒物去除率≥99.99%;PM2.5颗粒物去除率≥99.99%。 3.具备自动和手动消毒模式。 4.报警功能:等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警; 5.配备wifi控制模块，微信即可远程智能控制设备，无需安装APP，手机可实时监控设备运行情况，保证消毒效果;手机可自动记录设备开关机时间和运行时间。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
30 | 市级医院 | 床单元消毒机 | 32 | 1.2 | 38.4 | 1.具备自动故障检测功能，并停机报警。 2.消毒:能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。 3、除臭:能除去各种因素引起的异味。如:药味、霉味、血腥味、屎尿味。 4、增白:对消毒物品有明显的增白作用。 5、可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程。 6、可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。 7、内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出。 8、双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。温度实时监控，显示屏数字显示。具有工作时长累计计时功能。 9、臭氧浓度:≥1900mg/m³，臭氧产量:≥5g/h，工作环境中臭氧浓度均值(泄漏量):≤0.006mg/m³，、一个工作周期结束后，臭氧残留量均值:≤0.005mg/m³，噪声:≤50dB(A)，输入功率;≤110V，臭氧发生器使用寿命(平均无故障时间MTBF):≥8000h。 10、消毒效果:对大肠杆菌(8099)杀灭对数值≥3.00；对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)杀灭对数值:>3.00；对白色念珠球菌(ATC10231)杀灭对数值:≥3.00；对自然菌杀灭对数值:≥1.00。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
31 | 市级医院 | 电动吸痰仪 | 45 | 0.12 | 5.4 | 1.低负压电磁泵，关机后无反馈;双罐，用于将肺部分泌物等分泌物质吸出体外； 2.配有储液瓶，容量≥1000ml； 3.具备液满报警传感器，当液体达到储液瓶标称容量的90%时发出声光报警提示； 4.基本配置:含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀等; 5.负压调节范围:应从2kpa至极限负压范围内任意调节；可达到的负压值:≥20kpa;瞬时抽气速率:≥4.5L/min;工作噪声:≤55dB(A)。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
32 | 市级医院 | 振动排痰仪 | 30 | 5 | 150 | 1.适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者辅助患者腼痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2.提供双路振动输出。振动频率范围：10Hz—60Hz连续可调，提供实时显示频率功能。 3.时间控制范围：1—60分钟连续可调，提供实时显示时间功能。 4.振动幅度：≤5mm。 5.提供固定角度和可变角度口机头换向器。 6.提供动力管≥2条，动力管长度≥2m。 7.提供柔性合金动力传导轴，具备减震弹簧保护。 8.提供标准叩击头种类≥4种，数量≥4个。 9.提供微型叩击头种类≥4种，数量≥4个。 10.提供≥5种自动振动模式，频率范围：10—45Hz，提供实时显示当前模式功能。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
33 | 市级医院 | 阅片灯（单联） | 90 | 0.2 | 18 | 1.观片灯主体厚度≤20mm，观察屏处最薄厚度≤15mm，屏占比大于≥79%;双联≥415*490mm; 2.具备不锈钢滚针自锁夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤; 3.光源为LED光源:最大亮度≥4600cd/m，亮度高，发热低;LED光源布局为等距点阵均布式，屏幕光均匀度可达到 93%以上，保护医生视力； 4.具有亮度数码显示功能，0-9级快速调节亮度; 5.电源变压器全部采用防水导热铝合金外壳; 6.观片灯外框架采用优质铝合金一次挤压成型。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
34 | 市级医院 | 阅片灯（双联） | 40 | 0.4 | 16 | 1.观片灯主体厚度≤20mm，观察屏处最薄厚度≤15mm，屏占比大于≥79%;双联≥770*490mm; 2.具备不锈钢滚针自锁夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤; 3.光源为LED光源:最大亮度≥4600cd/m，亮度高，发热低;LED光源布局为等距点阵均布式，屏幕光均匀度可达到 93%以上，保护医生视力； 4.具有亮度数码显示功能，0-9级快速调节亮度; 5.电源变压器全部采用防水导热铝合金外壳; 6.观片灯外框架采用优质铝合金一次挤压成型。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
35 | 市级医院 | 注射泵（单通道） | 90 | 0.45 | 40.5 | 1.单通道； 2.具备3类医疗器械注册证。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方