## 调研10（5.18-5.22）
调研10
项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求
1 | 消毒供应中心 | 减压沸腾清洗机 | 国产 | 1.适用范围:常规手术器械、硬式、软式腔镜管腔器械、妇科管状器械、眼科的精密器械、牙科手机器械、呼吸麻醉管道、骨科外来器械等器械的清洗、消毒上油及干燥等 2.清洗舱容积：≥340升 3.进水管：纯水+自来水 4.带脚轮、带支撑脚 5.触摸屏操作，红外线感应器防压装置，语音提示保护使用人员的安全。 6.保证喷淋清洗压力和清洗范围，喷淋臂可拆装式，便于维护及清洁。 7.密封门中间有≥1个玻璃视窗，方便观察舱体内部情况。 8.具备真空超声波清洗技术，保证清洗质量。 9.具备真空牵引灌流清洗技术，强力冲刷管腔内壁。 10.一次性可以清洗≥120根管腔器械及其他器械，有快速管腔接头，清洗时可以灌流保证污物带出，干燥时可通热风，保障管腔内壁快速干燥，符合国家规范。 11.清洗篮筐≥8个 12.保证干燥效果 13.附件及零配件（包含但不限于）：打印机：热敏打印机、配空气压缩机1台；清洗架2个；匹配空气压缩机1台，腔镜篮筐8个。
2 | 消毒供应中心 | 高压蒸汽灭菌器 | 进口 | 1.整机原装进口。 2.符合国家对预真空压力蒸汽灭菌器的要求 3.腔体寿命使用≥15年。 4..腔体容积≥1500L，以满足我院工作需求。 5.灭菌器腔体，加热夹套，蒸汽及水管线材质均采用316L不锈钢，耐酸耐腐蚀； 6.腔体和夹套配置两套独立的安全阀，保证使用安全。 7.自动安全装置防夹保护功能；双门互锁。 8.具备故障声音报警功能和自动故障诊断功能。 9.操作时可在屏幕上直接选择程序 10.高清彩色显示屏，能显示波形曲线，数字信息，工作程序，温度、时间等，提供图片。 11.全中文显示及操作菜单，提供显示屏实物照片。 12.设备需自带维修空间，无需另外预留场地，整体安装宽度≤1700mm。 13.单台配置要求（包含但不限于）：匹配空气压缩机1台，锅门圈4个， 配备装卸载推车≥4台、灭菌装载层架≥4个。
3 | 消毒供应中心 | 环氧乙烷灭菌器 | 进口 | 1.一键式启动至结束，灭菌全过程自动完成，达到国家规定的灭菌效果要求； 2.有效容积：≥220升；灭菌室材质：铝材，外箱材质：不锈钢； 3.有自动记忆恢复功能； 4.机器自带触摸功能显示屏，通过显示器可观察时间、舱内湿度、舱内压力、工作过程运行曲线、循环所处的工作阶段等； 5.内置式打印机，能打印出灭菌全过程中各项数据。 6.具有原厂质量控制系统，可与环氧乙烷灭菌器和快速生物阅读器的数据接口连接，对灭菌的物理、化学和生物监测等相关数据进行存储、统计和分析，对灭菌质量进行控制。 7.电脑自动控制，可对关键灭菌参数进行控制；随时对湿度进行调节。 8.自动故障诊断和报警系统：遇有故障和误差，声光报警，显示器显示故障代码，打印机打印故障代码。 9.具有环氧乙烷废气处理功能。 10.（包含但不限于）配空气压缩机1台，匹配灭菌篮筐、灭菌剂和快速生物测试包。
4 | 消毒供应中心 | 超声波清洗机 | 进口 | 1.性能稳定，对器械无损伤，能清洗各种手术器械及硬性管腔器械、内镜、精密器械等，对污染附着物及污物凝块清洗彻底，不留死角。 2.腔体外壳全部采用不锈钢材质，保证产品使用寿命。 3. 供电要求：220V，50HZ。 4.清洗腔体总容积：≥90升。 5.设备配置（包含但不限于）：主机1个，匹配清洗篮筐2个。
5 | 肿瘤科 | 放射治疗计划工作站 | 进口 | 1.设备要求：1套放射治疗计划系统，包含：2台用于治疗计划设计和计算的物理师工作站（包括原1台物理师工作站软硬件升级和新增1台高级物理师工作站）、4台医生工作站（包括原1台医生工作站软硬件升级和新增3台医生工作站），以及支持运行该系统所必需的所有软件和硬件。 2.升级原1台物理师工作站硬件为当前厂家最新型硬件 3.新增1台高级物理师工作站为当前厂家最新型硬件 4.升级原1台医生工作站硬件为当前厂家最新型硬件 5.新增3台医生工作站为当前厂家最新 6.支持CT、MRI、PET等多种影像的配准 7.结构勾画 8.计划设计 9.剂量计算 10.计划评估 11.应用程序接口
6 | 心内科 | 彩色超声诊断仪 | 进口 | 1.能精确检查心脏结构与功能，分辨率高，失真率小，具备经食道三维成像功能。 2.需要具备高端心脏彩超机的全部功能，并便于复杂结构性心脏病的精细化评估,主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作。 3.配备（包含但不限于）四维经食道探头、成人心脏探头、儿童心脏探头
7 | 心内科 | 便携式彩色超声诊断仪 | 进口 | 1.能精确检查心脏结构与功能，分辨率高，失真率小。 2.需要具备常规心脏彩超机的功能并便于床旁检查及术中支持,主要用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、血管（外周、颅脑、腹部）等方面的临床诊断和科研教学工作。 3.配备（包含但不限于）成人心脏探头、儿童心脏探头、血管探头
8 | 核医学科 | 核素单联分药通风橱 | 国产 | 1.用于分装放射性药品，减少医务人员受射线照射的防护装置。 2.具有排气及照明功能，具有安装活度仪的设置。
9 | 核医学科 | 核素给药机（带活度计） | 国产 | 1.带活度计，可在线实时监测原液和样品的实际活度，确保更精准的病人样品活度控制； 2.用于甲亢及甲癌患者精准给药。
10 | 重症医学科 | 体外膜肺氧合（ECMO） | 进口 | 1.可完成ECMO的运行，并能完成流量、压力及温度监测,温度控制； 2.能够提供儿科（含新生儿）专用的ECMO膜式氧合器，内置后备电池，保证断电情况下满负荷运转≥90分钟； 3.适用于各类型膜式氧合器； 4.要求氧合器、离心泵头及管路专门用于患者长时间体外循环和呼吸的支持； 5.能够提供儿科（含新生儿）各型专用动静脉插管； 6.通过氧合器提供热量，保持患者体温；可以监控内部水位、设定温度与水流实际温度之间的差异、外部电源状态以及操安全性。当出现异常时，设备会发出警报； 7.血氧饱和度和血细胞容量测定仪； 8.同血液无直接接触； 9.配置（包含但不限于）： ECMO用体外循环管路、体外膜式氧合器、离心泵
11 | 病理科 | 全自动测序仪 | 进口 | 1.主要功能：全自动测序仪系统，可以完成各种应用如：DNA水平、RNA水平、蛋白水平； 2.配置（包含但不限于）：二代高通量测序仪1台；一代基因测序分析仪1台；数据分析服务器1台；用于装机培训的试剂各1套；及相关全套配套设备； 3.能够与病理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有端口费用由公司协调解决
12 | 病理科 | 数字病理远程会诊阅片仪 | 进口 | 1.实现病理切片数字化，可实现远程病理会诊； 2.可实现实时远程术中冰冻病理诊断； 3.能够提供局域病理远程会诊中心网络建设支持； 4.能够提供国内外主要病理会诊中心交流与合作； 5.配置(包含但不限于)：提供全套所需硬件和软件； 6.能够与病理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有端口费用由公司协调解决
13 | 病理科 | 台式高速冷冻离心机 | 国产 | 1.能够提供分子生物学实验的基本实验需求； 2.满足市面主流产品的功能参数； 3.体积适中；
14 | 病理科 | 全自动特殊染色机 | 进口 | 1.能够提供FISH前期组织处理和切片制备； 2.提供图像分析、采图、数据处理、报告输出等全套功能； 3.配置：（包含但不限于）配套荧光显微镜 4.能够与病理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有端口费用由公司协调解决
15 | 病理科 | 轮转式切片机 | 国产 | 1.切片厚度最薄1um； 2.半自动； 3.右手轮转式摇臂； 4.刀座可拆卸可左右移动；
16 | 病理科 | 冷冻切片机 | 进口 | 1.能满足-20℃工作需求；2.右手摇臂；3.切片厚度5um以下；4.带清洗功能；5.刀座可拆卸可左右移动；6.配置（包含但不限于）：冻头数量不低于40个
17 | 病理科 | 高通量HPV分型检测仪 | 国产 | 1.27种及以上HPV型别检测；2.自动化，人工干预少，能够无值守作业；3.结果数字化，能够与LIS系统、病理管理系统等相关系统连接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决
18 | 病理科 | 显微镜 | 进口 | 1.能够满足临床病理诊断功能需求；2.能够提供采图功能；3.能够与病理系统等相关系统对接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决；4.完成图像报告的输入输出；5.符合人体工学要求，使用方便
19 | 病理科 | 密集型切片石蜡柜 | 国产 | 1.能够实现数字化管理，与病理管理系统及其他相关系统连接，实现数据共享，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决；2.能够满足科室未来15-20年左右的病理资料储存需求；3.能够提供现场设计定做需求；4.有辅助柜体移动功能/电动助力功能
20 | 病理科 | 全自动组织切片染色封片一体机 | 国产 | 1.能够实现病理切片脱蜡至染色封片一体化操作；2.自动化程度高，人工干预少；3.试剂能够封闭储存；4.能够与病理管理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决
21 | 病理科 | 免疫组织化学染色机 | 进口 | 1.能够实现免疫组化染色全自动操作；2..能够与病理管理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决；3.重要检测指标有相关认证
22 | 病理科 | 自动组织脱水机 | 国产 | 1.完成组织处理自动化操作；2.处理量不少于300个蜡块；3.有远程网络监控功能，能够与病理管理系统及其他相关系统连接，涉及到的所有连接端口费由公司协调解决
23 | 病理科 | 生物安全柜B2 | 国产 | 1.满足基本功能需求，符合国家相关技术管理规定；2.能够保证生物安全；
24 | 资产管理科 | 生命体征模拟仪 | 进口 | 1、多合一，集多种生命体征模拟于一体：胎儿心电图、心律失常、呼吸、血氧饱和度、有创血压、无创血压、体温、心输出量/心导管等多种生命体征同时模拟； 2、预定义多种病人状态：正常、高血压、低血压、心动过速、心动过缓、心脏病发作、心律停止等，用户也可自定义各类病人状态； 3、无创血压测试性能； 4、血氧含量模拟性能； 5、配置（包含但不限于）：主机、血氧仪测试探头、电源适配器、电池组、血压测试管路包、袖带组合、有创血压电缆、USB线、说明书、便携包；
25 | 门诊部 | 智能采血管理系统 | 国产 | 1.智能采血管理系统方案由叫号系统、智能采血管理系统（采血管贴标机）等部分组成，方案的实施可实现患者自助凭证取号（身份证、社保卡、医保卡等）、系统有序采血叫号，设备全自动选管贴标、等功能。 2.患者就诊缴费后在取号机上取号排队，然后在采血大厅等待采血，并根据叫号显示系统提示到相应窗口采血；急诊患者可直接前往急诊采血窗口； 3.轮到该患者采血时，采血人员扫描其排队号上的条形码，或用机器阅读其就诊卡、医保卡、身份证等； 4.贴标机实时从医院LIS系统调取医嘱信息，智能判断该患者所需试管的种类及数量，并自动从仪器储存的试管仓中取出试管、打印对应的条形码信息，并自动粘贴到匹配的试管上。系统同步记录患者采血的所有相关信息进入数据库； 5.贴好条形码标签的试管将逐一滑落到工作人员的手边。
26 | 消化内科 | 高频手术系统 | 进口 | 1、操作界面语言可选方便学术交流； 2、具有安全可靠性能，以保护病人安全； 3、能够和所有品牌的软镜匹配通用。 4、具有适用于小面积出血截面切除、茎状息肉切除、扁平底部，联胞多发息肉切割、内镜下喷射凝血等功能； 5、内镜下氩气流量大小自动设置在安全范围内，无需人工调节； 6、可兼容同类同标准其它厂家氩气电极，包括国产。 7.配置：标准配置，提供具体配置清单，涉及到与各个系统连接的相关连接器端口费用由公司协调解决
27 | 消化内科 | 高清电子胃肠镜 | 进口 | 1.具有顺时或者同时成像方式的功能； 2.具有画面大小切换功能； 3.内镜安装方便； 4.主机具有高清内镜动态图像录制存储装置，方便教学及发表文章使用； 5.送气送水装置； 6.配置（包含但不限于）：报名需写出具体配置清单 1）内镜主机（主机+光源）1套 2）高清胃镜 4条 3）高清肠镜 3条 4）高清监视器1台 5）台车1台 6）图文工作站1套
28 | 消化内科 | 全自动内窥镜清洗消毒机 | 进口 | 1.可自动完成软式内镜清洗、漂洗、消毒、漂洗等程序，符合国家相关技术规范； 2.具有内镜泄露保护功能，并可打印记录测漏结果； 3.可兼容各个品牌包括奥林巴斯、富士、宾得等内镜，可洗消各个种类的软式内镜，如胃、肠、十二指肠镜、支气管镜，膀胱镜、鼻咽喉镜等； 4.可预设和存储多种清洗消毒程序； 5.人员安全保护能； 6.消毒功能：可以兼容使用多种消毒液和不同品牌的清洗剂； 7.滤器方便拆卸和安装，无需工程师上门更换； 8.无需检测水PH值 9.能够自动记录打印相应的清洗时间、消毒时间、冲洗时间等洗消过程的每一步； 10.可外接电脑工作站，有独立的洗消数据管理软件。供事后随时调阅查询，统计管理； 11.标准配置，涉及到与各个系统连接的相关连接器端口费用由公司协调解决