| 项目序号 | 科室 | 设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科 | 眼科超声乳化治疗仪 | 进口 | 1.用于开展白内障手术，满足前房稳定性好，安全性高；手术效率高，拥有多种能量模式，满足临床各种复杂病例的需要。 2.横向超声，同时联合横向和纵向的超声乳化，持续的乳化可减少堵塞现象，增强超乳针头末端的跟随性和核块握持力，适用于任何形态超乳针头。 3.前部玻璃体切除：最高切速1200次每分钟，具备多种玻切头，可设置灌注抽吸切割和灌注切割抽吸。 4.具备泵限压点设置功能：可任意设置泵限压点，满足不同医生和病例手术要求。 5.液流系统：蠕动泵，具备一次性管道和可重复使用管道；最大负压≥650mmHg，可选择面板或线性；最大流速≥60cc/分钟，可选择面板或线性；超声乳化针头，19G、20G和21G多种超乳针头可选，能适合2.2mm，2.4mm，3.0mm多种手术切口。 6.冷超声，能量输出和间隔时间均可精确到≤2ms，减少超乳热量产生，从而消除了能量对眼组织的热损伤，术后角膜透明清澈。具备多种能量模式，冷超声，连续，短脉冲，长脉冲，单爆破，多重爆破，连续爆破等,满足不同医师个性化需求。 7.配置要求：超声乳化手柄，超乳针头，灌注套和测试腔，针头扳手，注/吸手柄，注/吸针头，可重复使用管道。 |