| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经皮CO2监测仪维修 | 1 | 现有新生儿科一台经皮CO2监测仪（品牌：雷度米特，型号：TCM CombiM，序号为：R0470N019）。故障现象：无测试数据。经检查发现测量探头损坏，需要更换。要求更换探头完全匹配主机使用，维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求：1.现场上机验收。2.质保期:壹年。3、维修周期10天。4、维修期间提供备用探头。 |