8通道腹部线圈技术参数：

1.线圈设计类型：8通道相控阵阵列线圈；

2.磁共振系统兼容性：兼容GE 1.5T 系列；

3.优化的系统配置文件，即插即用；

4.支持GE并行成像技术(ASSET），卓越的去耦性能；

5.八通道相控阵线圈设计以及增大的线圈面积提供对腹部器官：肝脏、胆道、胰脏和肾脏的高清均匀成像；

6.大体型病人不适应紧缩的硬线圈，而小体型病人与硬线圈之间有较大空间，降低了成像质量，柔性线圈在保证了病人扫描过程中的舒适安全的同时，相控阵线圈设计提高了成像质量；

7.EVA材料，方便清洁、保养和存放；

8.FOV：R/L 400mm   S/I 290mm   A/P 400mm；

9.加速因子：S/I 2X A/P 2X R/L 2X；

★10.为保证产品与现有主机的兼容性、可靠性，产品的生产厂家需提供通用（GE）公司原始设备供应商证明文件；

★11.为保证产品与现有主机的兼容性、可靠性，产品需配置通用原厂的接插件及连接器，能与主机更好的连接。生产厂家需提供相关的证明文件；

★12.为保证产品与现有主机的兼容性、可靠性，产品需配置通用（GE）公司专业线圈放大器，生产厂家需提供进口放大器订购证明文件；

★13.为保证产品采用的原材料是符合医疗用原料，生产厂家需提供EVA产品检测报告。