参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	神经外科
	解剖训练镜
	进口
	1
	198000
	198000
	本设备要求满足神经外科实验室解剖需求，具有较
高的放大倍数，放大倍数5档可调。具有高分辨率，
镜片组需要采用复消色差技术，冷光源照明，光纤传
导。
功能需求：1、显微镜主镜系统：
1.1 单人双目显微镜。
1.2复消色差光学系统，成像清晰、锐利。
*1.3双目镜筒可调角度0-180°.
1.4.目镜放大倍数：4X-21X.
1.5显微镜倍数调节方式：五级手动变倍，变倍系数：1:6.
1.6瞳距可调范围：55-75mm.
1.7广角目镜屈光补偿：＋5至－7D,眼杯高度可调，可满足近视或远视医生裸眼操作。
1.8 工作距离≥300mm,满足神经外科的解剖工作距离，范围越大满足的手术类型越多。
1.9主镜头可左右前后各个方向旋转，显微镜旋转范围为可达到360度。
1.10具备多种输出模式方便数据传输。
2、照明系统：
2.1冷光源照明系统，照明系统抬高支撑臂可自动切断电源，恢复到工作位置后恢复照明，具备冷光源照明系统。
*2.2光源传导方式：内置同轴光导纤维，光斑均匀。
2.3亮度调节旋钮调节照明亮度。
3、支架系统：
3.1 落地式支架。
3.2 四轮移动式设计，每个轮具备单独机械刹车功能，并可以防止异物嵌塞。
3.3支撑臂阻尼平衡：支撑臂阻尼平衡可通过机械旋钮调节。
3.4支撑臂最大承重：≥7公斤。

设备配置：（附件及零配件（包括专用工具）、易损件、
备品备件等）
设备配置要求：
1、  显微镜复消色差主镜
2 、 5级变倍器
3、  0-180度倾角可调双目镜筒
4、12.5x广角插入式目镜
5、落地式支架系统
6、光导纤维
7、舒适型双侧手柄
8、 防尘罩
9 、外置摄录像系统
10、 影像工作站
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