| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇产科 | 高频电刀 | 国产 | 1.具有功率输出自动补偿功能；带除颤保护功能； 2.具备至少三种电切模式、三种电凝模式、三种双极模式； 3.工作频率：电切模式频率为330kHz，电凝模式频率为430kHz，双极模式频率为1MHz； 4.输出功率：整机输出功率为0～200 W可调，且具有开机自检和双回路安全自动监测、控制功能，并能声光报警提示； 5.可掉电保存当前使用模式及使用功率；具有自动电压调节功能； 6.具备手术烟雾净化吸烟器，主机和吸烟器与台车一体。 |
| 3 | 介入诊疗中心 | 电子消化道内窥镜 | 进口 | 电子胃肠镜： 电子胃肠镜主要用于上、下消化道疾病的检查及治疗，如早癌筛查、EMR、ESD、POME、食道、胃底静脉曲张套扎等相关内镜下治疗。 电子胃肠镜需要具备高清成像，胃镜需要具备附送水功能，器械通道需要≥3.2mm，肠镜器械通道需要≥3.8mm。 电子十二指肠镜： 十二指肠镜主要实施逆行胰胆管造影(ERCP)及胆总管结石不开刀取石、胆道恶性肿瘤的支架置入、胰管结石碎石取石、胰腺恶性肿瘤的支架置入等微创化治疗；通过胆道镜实施胆道病变的诊断，以及诸如胆道结石的取石、碎石等微创化治疗；对重症急性胰腺炎后遗症，如假性胰腺囊肿的微创诊疗。 电子十二指肠镜需要具备高清成像，器械通道需要≥4.2mm，便于更多器械的通过；先端帽采用可拆卸设计。 电子胃镜 1、具备前向射水通道； 2、景深：2-100mm； 3、弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥110°，右≥110° 4、钳道内径≥3.2mm； 5、可适配科室现有PENTAX EPK-i7000主机 电子肠镜 1、弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160 2、插入部外径≤13.2mm； 3、先端部外径≤13.2mm； 4、钳道内径≥3.8mm 5、可适配科室现有PENTAX EPK-i7000主机 电子十二指肠镜 1、景深：4-60mm。 2、先端部外径≤13.0mm。 3、插入部外径≤11.6mm。 4、钳道内径≥4.2mm。 5、可适配科室现有PENTAX EPK-i7000主机 电子胃镜1根 电子肠镜1根 电子十二指肠镜1根 |