| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复医学科 | 经颅重复磁刺激仪 | 国产 | 1.主要用于脑卒中、脊髓损伤、儿童孤独症、小儿脑瘫等康复相关疾病； 2.刺激频率：0-50HZ可调； 3.磁感应强度最大变化率：40KT-80KT; 4.刺激线圈能实现双向双面刺激，能防水防尘，防止头发不被吸入； 5.一体式可推移整机结构； 6.单脉冲、重复脉冲、爆发式、模式化刺激的多种刺激模式可调整； 7.配置要求： 1）经颅磁刺激器主机（内置惰性液态内循环冷却系统）：1台 2）刺激线圈：1套（圆形或八字形） 3）磁场刺激仪操作软件：1套 4）线圈支架 1套 5）定位帽：5套 6）MEP模块：1套 |
| 2 | 老年病科病区 | 盆底功能磁刺激治疗仪 | 国产 | 1.主要用于老年患者尿失禁治疗，改善肌力、神经修复、促进血液循环等生理效应，从而治疗盆底功能障碍性疾病。 2.适用范围：神经功能评定和治疗，骶神经功能障碍的辅助治疗。 3.产品主机和座椅为一体机设备，非分体设计。 4.治疗椅可电动调节座椅靠背及脚踏角度，可实现坐位盆底肌刺激和躺位骶神经磁刺激。 5.脉冲磁场最大磁感应强度≥6Tesla。 6.脉冲磁场最大刺激频率≥80Hz。 7.单脉冲上升时间≤50μs±10μs。单个脉冲持续时间≥340μs±20μs。 |
| 3 | 老年病科病区 | 盆底表面肌电分析系统 | 国产 | 1.主要通过采集患者肌电值，及时了解患者盆底肌状态等。 2.通频带：20Hz～550Hz （提供证明资料） 3.肌电采集范围：至少在2-2500μV（r.m.s）可调 4.分辨率：≤0.5μV（r.m.s） |