| 项目序号 | 申购科室名称 | 申购设备名称 | 进口/国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泌尿外科 | 负压清石系统及配套水泵 | 国产 | 适合病症：肾结石、输尿管上段结石、PCN术后残余结石等碎石取石。配合输尿管软镜手术精准控压，降低腔内高压返流风险，减少激光热损伤，通过负压吸引取石。需要达到监测及数字化显示、强内压力反馈、自动调节吸引力、平台报警等 1、灌注流量应在（50-500）ml/min范围内可调； 2、具有腔内液体实时相对压力监测； 3、灌注吸引自动模式可以根据腔内液体压力值自动调节负压泵，从而维持腔内液体压力设定的安全范围内； 4、腔内压力设定范围为国家规定的标准范围； 5、有数据拷贝接口，可以将相关数据拷贝到 U 盘； 6、配置要求（包含但不限于）： 1）平台主机 1台 2）台车 1台 3）结石收集器 2个 4）收集容器 2个 5）吸引管道 2套 6）液体灌注管道 2套 |
| 2 | 泌尿外科 | 铥激光能量发生器 | 国产 | 主要用于泌尿系结石碎石取石、膀胱肿瘤的汽化和凝固。 1．传输系统：多种规格光纤（至少具备200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm），且光纤为四层结构，具备光纤破损自动识别保护报警功能 ； 2．激光器工作方式：连续波和脉冲波； 3.工作激光输出波长：1900-2100nm ， 4．脉冲宽度可调范围大>30ms；最窄脉宽：0.2ms；最宽脉宽：32ms； |